## Đăng tải nhu cầu mua sắm
Phụ lục 03
Bảng so sánh cấu hình và đặc tính kỹ thuật trang thiết bị của đơn vị cung cấp với yêu cầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh.
(kèm theo Công văn số: .../BDD&CN-KTTĐ ngày .../6/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh)
STT | Yêu cầu kỹ thuật | Thông số kỹ thuật của đơn vị cung cấp | Thông tin chi tiết thể hiện tại | Ghi chú
1 | Tên hàng hóa 1
a | Yêu cầu chung
| Thiết bị mới 100% |  | Mục ...Trang số … của Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật
| Năm sản xuất: 2022 trở về sau |  | Mục ...Trang số … của Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật
| Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | Mục ...Trang số … của Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật
b | Cấu hình cung cấp
1 | ….......................... |  | Mục ...Trang số … của Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật
2 | ….......................... |  | Mục ...Trang số … của Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật
… | ….......................... |  | Mục ...Trang số … của Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật
2 | Tên hàng hóa 2
a | Yêu cầu chung
…...............................
b | Cấu hình cung cấp
…..........................
3 | …...............................
4 | …..........................
… | …...............................

## CHKT - SYT (HĐ) (hidden)
Phụ lục
Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh.
(Kèm theo Công văn số 6552 ngày 20/12/2022 của Sở Y tế)
STT | Tổ chuyên gia theo Quyết định 1984/QĐ-SYT | Đơn vị tính | Số lượng đơn vị đề nghị trang sắm sau rà soát | Ghi chú
1 | Máy siêu âm doppler màu 4D Phân nhóm thiết bị chính: 2 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ và xe đẩy đồng bộ: 01 hệ thống
2 | Đầu dò Convex đa tần: 01 cái
3 | Đầu dò Linear băng tần rộng: 01 cái
4 | Đầu dò tim đa tần: 01 chiếc: 01 cái
5 | Phần mềm siêu tim Doppler liên tục: 01 bộ
6 | Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái
7 | Bộ phần mềm Dicom đầy đủ: 01 bộ
8 | Lưu điện online 2 KVA: 01 chiếc
9 | Máy in màu: 01 cái
10 | Card thu hình ảnh từ siêu âm sang máy tính: 01 cái
11 | Bộ máy vi tính: 01 bộ
12 | Bộ bàn ghế máy tính: 01 bộ
13 | Gel siêu âm 5 lít: 01 Can
14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
15 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Thân máy chính:
Có bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy.
Màn hình điều khiển: Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước ≥10 inchs
Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inchs, Có thể quay, lật và di chuyển, Màn hình có thể quay quanh trục: ±( ≥90 độ)
Ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 03 cổng
Bộ nhớ loại SSD: ≥ 345 GB
Bộ nhớ CINE: ≥ 700 MB
TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng
Tích hợp bộ làm ấm Gel siêu âm
Các chế độ hoạt động:
B-mode
Hòa âm mô
M-mode
Mode dòng chảy màu
Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng
Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao
Mode M dòng chảy màu
Mode Doppler liên tục
Hiển thị hình ảnh:
Khả năng hiển thị đồng thời
+ B/PW
+ B/CFM hay PDI
+ B/M
+ B + CFM/M
+ Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW)
+ Dual B (B/B)
Hiển thị nhiều hình
Chức năng tạo hình:
Độ sâu hiển thị ảnh lên đến: ≥ 45 cm
Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 2300 khung hình/giây
Số kênh xử lý số hóa: ≥ 385.000 kênh
Mức thang xám: ≥ 256 mức
Dải động hệ thống: ≥ 400dB
Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian): ≥ 9 góc quét
Kỹ thuật loại bỏ nhiều đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao: ≥ 6 mức
Tự động tối ưu hóa hình ảnh
Tự động tối ưu hóa TGC
Chức năng mở rộng góc quét dạng convex: Có trên đầu dò Linear và Sector
Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng (Freeze) tối thiểu có:
Lọc nhiễu đốm, Tối ưu hóa bản đồ xám, TGC, Màu hóa mode B và M, Trung bình khung, Dải động, Zoom, Tốc độ quét, Độ khuếch đại hậu xử lý, Thay đổi đường nền, Đảo phổ, Nén, Triệt nhiễu, Màu hóa phổ, Định dạng hiển thị, Điều chỉnh góc, Nén nhiễu
Các thông số quét:
Thông số B mode
Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 90 dB
Dải động: từ ≤ 40 đến ≥ 95 dB
Trung bình khung: ≥ 8 bước
Tần số: có thể lựa chọn ≥ 05 loại
Mật độ dòng: ≥ 05 bước
Đảo ảnh: Mở/tắt
Số tiêu điểm: ≥ 08 bước
Độ rộng hội tụ: ≥ 03 loại
Nén tín hiệu yếu: ≥ 06 bước
Tăng bờ: ≥ 07 bước
Triệt nhiễu: ≥ 06 bước
Lọc nhiễu đốm: ≥ 06 mức
Thông số quét của Mode M:
Độ khuếch đại: khoảng từ ≤ -20 dB đến ≥ 20 dB
Bản đồ mức thang xám: ≥ 07 loại
Màu hóa Mode M: ≥ 09 loại
Giảm nhiễu: ≥ 06 bước
Thông số quét của Mode Doppler Xung
Độ khuếch đại: từ ≤ 0 đến ≥ 85 dB
Bản đồ thang xám: ≥ 08 loại
Bộ lọc thành: ≥ 25 bước
Màu hóa phổ: ≥ 06 loại
Tốc độ quét PW: ≥ 08 bước
Độ dài thể tích lấy mẫu từ ≤ 1 mm đến ≥ 15 mm, ≥10 mức
Chỉnh góc Doppler: ± (≥ 90 độ)
Góc lái tia tối đa: ≥ 20 độ, tối thiểu ≥ 04 bước
Thay đổi đường nền: từ ≤ 5 đến ≥ 95%; ≥ 10 bước
Thông số quét của Mode Doppler liên tục
Mode CW có trên tất cả các đầu dò tim
Thang vận tốc: Lớn nhất ≥ 10 m/s
Tần số lặp xung PRF: từ ≤ 0,4 đến ≥ 49 kHz
Chỉnh góc Doppler: ± (≥ 90 độ)
Thay đổi đường nền: Từ ≤ 5 đến ≥ 95 %; ≥ 10 bước
Thông số quét của Mode dòng chảy màu
Thay đổi đường nền: từ 0 đến 100%, ≥ 10 bước
Độ sâu hội tụ CF/PDI: có thể cài đặt mặc định Từ ≤ 10 đến 100 % độ sâu vùng quan tâm
Nén nhiễu đốm sáng: ≥5 bước
Góc lái tia CF/PDI: 0, ± (≥ 20) độ
Mật độ đường: ≥05 bước
Phóng đại mật độ dòng: ≥ 05 bước
Trung bình khung: ≥07 bước
PRF: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 23 kHz
Lọc không gian: ≥ 06 bước
Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 40 dB
Lọc thành: ≥ 04 bước
Lựa chọn tần số: ≥ 5 bước
Tích lũy màu: ≥ 8 bước
Kích thước đứng vùng quan tâm CF/PDI: có thể cài đặt mặc định trước
Độ sâu trung tâm CF/PDI (mm) của vùng quan tâm: có thể cài đặt mặc định trước
Thông số quét ảnh chế độ Doppler năng lượng PDI
Bản đồ màu (PDI map): ≥ 15 loại
Độ sâu hội tụ CF/PDI: có thể cài đặt mặc định 10 - 100 % độ sâu vùng quan tâm
Góc lái tia CF/PDI: 0, ± (≥ 20) độ
Lọc không gian: ≥ 06 bước
Trung bình khung: ≥ 07 bước
PRF: từ ≤ 0,1 đến ≥ 23 kHz
Ngưỡng năng lượng: từ 0 đến 100%, ≥ 11 bước
Độ khuếch đại: Từ 0 đến ≥ 40 dB
Lọc thành: ≥ 04 bước
Tần số CF/PDI: tối thiểu 05 bước, phụ thuộc đầu dò
Mật độ đường tự động: Cài đặt trước On/Off
Hình ảnh hòa âm mô mã hóa
Thể hiện trên tất cả các đầu dò
Mật độ đường ảnh: ≥ 05 bước
Zoom mật độ đường ảnh: ≥ 05 bước
Nén nhiễu: ≥ 06 bước
Tăng đường bờ: ≥ 07 bước
Bản đồ thang xám: ≥ 07 loại
Bản đồ màu: ≥ 09 loại
Độ khuếch đại: Từ 0 đến ≥ 90 dB, ≤ 1 dB/bước
Dải động: Từ ≤ 40 đến ≥ 95 dB
Các chức năng đo đạc tối thiểu có
Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực
Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa
Đo đạc / Tính toán Phụ khoa
Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim,...
Các phép đo trong siêu âm mạch máu
Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim
Đo và tính toán niệu khoa
Các thông số kết nối
Chuẩn kết nối: DICOM 3.0
Khả năng kết nối tối thiểu gồm có: HDMI, Audio Out, RJ45, USB
Các thông số của đầu dò:
Đầu dò Convex băng tần rộng
Ứng dụng: Ổ bụng, sản phụ khoa, niệu khoa, ...
Dải tần: từ ≤ 1 đến ≥ 5 MHz
Bán kính Convex: ≥ 60 mmR
FOV: ≥ 55 độ
Đầu dò Linear băng tần rộng
Ứng dụng: Phần nông (các bộ phận nhỏ), mạch máu, nhi khoa, sơ sinh, cơ xương khớp
Dải tần: từ ≤ 5 đến ≥ 11 MHz
FOV (max): ≥ 38 mm
Đầu dò Sector băng đa tần
Ứng dụng: Tim, Xuyên sọ, Bụng
Dải tần: từ ≤ 1 đến ≥ 5 MHz
Máy in nhiệt đen trắng
Độ phân giải: ≥ 320 dpi
Khổ giấy in: ≥ 110 mm
In nhiệt
Bộ máy tính
CPU: Là loại Core i5 Thế hệ 11 trở lên
RAM: ≥ 8GB
Ổ cứng: HDD: ≥ 1TGB và SSD ≥ 240GB
Bàn phím, chuột quang
Màn hình máy tính LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inch
Máy in màu
Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi
Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút
Bộ lưu điện 2KVA online
2 | Máy điện não video Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Phần mềm điện não: 01 bộ
3 | Màn hình: 01 cái
4 | Bộ phụ kiện đi kèm máy bao gồm:
5 | Bộ điện cực: 01 bộ
6 | Điện cực kẹp tai: 02 cái
7 | Mỡ điện não: 01 hộp
8 | Dây điện cực điện tim: 01 bộ
9 | Gel điện tim: 01 hộp
10 | Dây tiếp đất: 01 bộ
11 | Bộ cách ly, ổn định điện thế: 01 bộ
12 | Hộp điện cực đầu vào: 01 hộp
13 | Hộp chuyển đổi: 01 bộ
14 | Đèn kích thích ánh sáng: 01 cái
15 | Bộ mũ điện não: 01 bộ
16 | Bộ camera (kèm bộ nguồn) và phần mềm điều khiển thu tín hiệu: 01 bộ
17 | Xe đẩy máy đồng bộ: 01 chiếc
18 | Máy in laser đen trắng: 01 chiếc
19 | Máy tính điều khiển: 01 bộ
20 | Bộ lưu điện online 2KVA: 01 chiếc
21 | Bàn ghế làm việc: 01 bộ
22 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
23 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Hệ thống máy tính
Cấu hình tối thiểu: Intel core i5 thế hệ 11; RAM 8GB; SSD ≥ 500 GB; Hệ điều hành và phần mềm điều khiển: có bản quyền; Màn hình: LCD ≥ 21 inch
Chương trình hệ thống EEG: thu nhận, xử lý và quản lý dữ liệu điện não phù hợp với hệ thống ≥ 64 kênh
Thu nhận tín hiệu
Hộp đầu vào điện cực: ≥ 64 kênh
Đầu vào lưỡng cực: ≥ 4 kênh
Đầu vào DC: ≥ 16 kênh
Dòng dò đầu vào: ≤ 5 nA
Mức nhiễu nội bộ : ≤ 1,5 mVp-p
CMRR: ≥ 100 dB
Chuyển đổi A/D: ≥ 24 bit
Tần số lấy mẫu: tối đa ≥ 10 kHz
Hiển thị
Hiển thị được ≥ 64 kênh đo và ≥ 1 kênh đánh dấu
Dạng sóng:
+ Màu hiển thị: ≥ 16 màu
Điều chỉnh vị trí và dừng sóng
Có thang đo EEG và đánh dấu sự kiện
Kích thích ánh sáng
Chế độ kích thích: ≥ 3 mode tự động có thể lập trình, bằng tay hoặc kích thích đơn
Phần mềm video kỹ thuật số
Phần mềm xử lý tín hiệu Video
Chất lượng video: độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel
Tốc độ khung hình: ≥ 25 hình/s
Chức năng phát lại:
Có phần mềm xem video
Hiển thị ảnh video: ≥ 256 màu, độ phân giải: ≥ 1024 x 768 pixel
Camera:
Loại camera: CMOS hoặc tương đương
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
Độ dài tiêu cự kính: ≤ 5,5 đến ≥60 mm
Trường quan sát tối đa: ≥ 55 độ
Độ hội tụ: tự động
Độ phóng đại quang học tối đa: ≥ 16x
Độ nhạy sáng màu: ≤ 0,05 lx
Tốc độ khung hình: ≥ 60 fps
Tốc độ màn chập điện tử: điều chỉnh ≥ 12 bước từ 1/30 s đến 1/15000 s
Tỉ lệ nhiễu tín hiệu: ≥ 55 dB
Có chức năng bù đèn nền, cân bằng trắng, chế độ ngày/ đêm
Xoay: ≥ 360 độ liên tục
Nghiêng: ≥ 90 độ hoặc ≤-90 độ
Hỗ trợ thẻ nhớ ≥ 2TB
3 | Máy điện cơ vi tính Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bộ khuếch đại và dây cáp nối cho bộ khuếch đại: 01 bộ
2 | Điện cực kích thích cầm tay và các đầu nối: 01 Bộ
3 | Phần mềm cho máy điện cơ: 01 bộ
4 | Bộ kit điện cực cho máy điện cơ đo dẫn truyền: 01 bộ gồm
5 | Bộ điện cực đĩa đo dẫn truyền: 01 bộ
6 | Cặp điện cực nhẫn: 01 cặp
7 | Điện cực kích thích thanh: 01 cái
8 | Điện cực đĩa mạ vàng: 01 bộ
9 | Gel dẫn truyền điện cực: 01 Bộ
10 | Gel làm sạch da: 01 tuýp
11 | Thước đo: 01 cái
12 | Điện cực dán: 50 cái
13 | Điện cực đất loại dán: 50 cái
14 | Dây nối điện cực kim: 01 bộ
15 | Hộp kim điện cơ, loại kim đồng tâm 25 cây/ hộp: 02 hộp
16 | Tai nghe cho chức năng điện thế gợi thính giác: 01 cái
17 | Kính Led kích thích thị giác: 01 cái
18 | Bộ máy tính: 01 bộ
19 | Bộ lưu điện online 2KVA: 01 bộ
20 | Máy in đen trắng: 01 bộ
21 | Xe đẩy máy đồng bộ: 01 cái
22 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
23 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bộ khuếch đại
Số kênh: ≥ 4 kênh
Bộ chuyển đổi ADC: ≥ 24 bit
Tần số lấy mẫu: ≥ 48 KHz trên mỗi kênh
Trở kháng đầu vào: ≥ 100 MΩ
Tỉ lệ loại bỏ nhiễu chung CMRR: ≥ 110 dB
Điện cực kích thích cầm tay
Điều khiển được cường độ kích thích
Điều khiển được kích thích đơn, kích thích chuỗi
Điều khiển được đảo cực âm và cực dương
Điều khiển được chuyển sang bên đối diện
Điều khiển được chuyển sang thăm khám mới
Có thể tháo dời đầu kích thích để điều chỉnh hướng của chân đầu kích thích
Đầu ra được cách ly
Cường độ kích thích ở chế độ hằng định từ 0 đến ≥ 100mA
Cường độ kích thích có thể điều chỉnh với bước ≤ 0,1mA
Cường độ kích thích có thể điều chỉnh ở trên bảng điều khiển hoặc trên tay cầm kích thích
Cường độ kích thích được lưu cho từng sóng
Thời khoảng kích thích Từ ≤ 0,05 đến ≥ 1 ms.
Kích thích đơn hoặc hai pha, kích thích đơn, kích thích kép, hoặc chuỗi
Tần số kích thích từ ≤ 0,5 đến ≥ 200 mỗi giây
Đầu ra kích thích theo chuẩn BF hoặc tương đương
Phần mềm cho máy điện cơ tối thiểu có các chức năng sau
Kỹ thuật Inching vận động
Các nghiên cứu về phản xạ vận động
Khoảng thời gian lặng của sóng vận động
Các loại điện thế gợi vận động
Chức năng đo dẫn truyền thần kinh: cảm giác, cảm giác gần, cảm giác các dây thần kinh chung, kỹ thuật inching thần kinh cảm giác.
Chức năng gộp dẫn truyền vận động và cảm giác
Chức năng điện thế hoạt động của một đơn vị vận động đơn độc
Chức năng đo sóng F, phản xạ H
Đo phản xạ nháy mắt bằng kích thích điện
Sóng phản xạ nháy mắt
Đo phản xạ nháy mắt bằng kích thích cơ
Chức năng nhiều lần lặp có thể được thực hiện và trung bình chúng với nhau để tối ưu hóa kết quả.
Chức năng chọn các đáp ứng đã lưu để trung bình hóa.
Chức năng đo thần kinh tự chủ R-R Interval.
Chức năng phân tích: nhiều đơn vị vận động, điện cơ gắng sức cực đại, tỷ lệ đỉnh, tín hiệu trực tuyến.
Chức năng tổng hợp và báo cáo kết quả trực tuyến
Chức năng đo kích thích lặp lại liên tục
Chức năng nhiều kênh điện cơ kim
Phần mềm tự động kích thích trong đo dẫn truyền
Chức năng điện cơ Macro EMG; Chức năng điện cơ sợi đơn độc SFEMG; đánh giá run cơ Tremor;
Phân tích tín hiệu thời gian thực
Hiển thị độ nhạy trung bình hóa từ ≤ 1 nV đến ≥ 100 mV
Chức năng đáp ứng giao cảm qua da
Chức năng điện thế gợi cảm giác
Chức năng điện thế gợi khúc bì dùng cho các chẩn đoán các chứng rối loạn cột sống
Chức năng điện thế gợi thính giác
Chức năng điện thế gợi thị giác
Hình ảnh giải phẫu học để lựa chọn dây thần kinh thăm khám
Chức năng tạo bảng báo cáo
Tự động tạo bản báo cáo kết quả ngay sau khi các bài kiểm tra đã được hoàn thành.
Tự động cập nhật cáo cáo khi có thay đổi về dữ liệu.
Báo cáo bao gồm bảng với các dữ liệu về số.
Báo cáo bao gồm hình ảnh và giá trị tham chiếu.
Sóng ghi nhận được đưa vào báo cáo tự động hoặc lựa chọn tay.
Dữ liệu lưu trữ có thể tái phân tích, lọc kiểu công nghệ số, làm mịn, nghịch đảo, tổng kết, xem lại, hiển thị xu hướng, phân tích tần số.
Lưu trữ dữ liệu điện cơ kim và âm thanh
Bộ máy tính
CPU: Intel Core i5 thế hệ 11 hoặc cao hơn
RAM: ≥ 8 GB
SSD: ≥ 500GB
Ổ đĩa quang: DVD/DVD RW
Bàn phím, chuột
Cổng kết nối mạng LAN; cổng USB ≥ 4 cổng
Màn hình máy tính LCD ≥ 21 inches
Hệ điều hành bản quyền
Máy in đen trắng loại in A4
Đen trắng, độ phân giải ≥ 600dpi loại khổ giấy A4
Tốc độ in ≥ 12 trang / phút
4 | Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bộ xử lý hình ảnh nội soi, nguồn sáng: 1 Bộ
2 | Ống nội soi dạ dày video: 1 Bộ
* Phụ kiện đi kèm cho 01 ống:
2.1 | Va li đựng dây soi: 01 Chiếc
2.2 | Chổi rửa ngắn: 01 Chiếc
2.3 | Chổi rửa dài: 01 Chiếc
2.4 | Ống rửa: 01 chiếc
2.5 | Nắp van sinh thiết: 10 Chiếc
2.6 | Bộ rửa kênh: 01 Bộ
2.7 | Adapter vệ sinh khí và nước: 01 chiếc
2.8 | Miếng ngáng miệng: 1 Chiếc
2.9 | Bộ dụng cụ can thiệp thắt giãn tĩnh mạch thực quản: 01 bộ
2.10 | Clip cầm máu (bao gồm 01 tay cầm và 05 clip): 01 bộ
3 | Ống nội soi đại tràng video: 1 Bộ
* Phụ kiện đi kèm:
3.1 | - Vali đựng dây soi: 01 Chiếc
3.2 | - Lọ dầu Silicon: 1 Lọ
3.3 | Nắp van sinh thiết: 10 Chiếc
3.4 | - Chổi rửa dài: 1 Chiếc
3.5 | - Chổi rửa ngắn: 1 Chiếc
4 | Bình nước đồng bộ: 01 Chiếc
5 | Bộ kiểm tra rò rỉ (bao gồm đồng hồ, túi hơi, bơm hơi): 01 bộ
6 | Bộ dụng cụ rửa: 01 bộ
7 | Ống rửa: 01 chiếc
8 | Adapter vệ sinh khí và nước: 01 chiếc
9 | Màn hình nội soi chuyên dụng: 01 Chiếc
10 | Đậy nắp kênh: 01 chiếc
11 | Kìm sinh thiết Dạ dày chuyên dụng dùng nhiều lần: 01 chiếc
12 | Kìm sinh thiết Đại tràng chuyên dụng dùng nhiều lần: 01 chiếc
13 | Máy hút dịch: 01 Chiếc
14 | Xe đẩy chuyên dụng đồng bộ: 01 Chiếc
15 | Bộ máy tính: 01 bộ
16 | Bộ lưu điện online 2KVA: 01 bộ
17 | Máy in màu: 01 bộ
18 | Máy in đen trắng: 01 bộ
19 | Bàn, ghế làm việc: 01 bộ
20 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, Việt: 01 bộ
21 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có chức năng chẩn đoán tăng cường chi tiết cấu trúc (mạch máu, niêm mạc)
Có thể tùy chỉnh bước sóng cho các màu R, G, B
Điều chỉnh màu sắc: có thể điều chỉnh màu đỏ, xanh lá, xanh lam, R-Hue, Chroma
Chế độ tăng cường cấu trúc: 4 chế độ tắt/thấp/trung bình/cao
Có chế độ dừng hình
Có hiển thị các thông số của ống soi trên màn hình
Hiển thị thông tin bệnh nhân: tên bệnh nhân, mã bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, tên bác sỹ, thủ thuật
Có lưu dữ liệu bệnh nhân, kiểu thủ thuật, tên bác sĩ
Có thể lưu hình ảnh thông qua hệ thống mạng
Phương pháp lấy ảnh: đồng thời
Bộ đếm hình chụp: hiển thị tăng dần
Độ phân giải đầu ra tối đa: ≥ 1920×1080 pixels
Ngõ ra video: DVI, VIDEO, S-VIDEO
Nguồn sáng
Nguồn sáng LED hoặc Xenon (nếu Xenon công suất ≥ 300W)
Điều chỉnh ánh sáng tự động
Nếu là nguồn Xenon phải có bóng dự phòng
Dây nội soi dạ dày video
Hướng quan sát nhìn thẳng: 0 độ
Trường nhìn: ≥120 độ
Phạm vi quan sát : từ ≤ 4 đến ≥ 100mm
Đường kính đầu dây soi: ≤ 9,5 mm
Đường kính thân dây soi: ≤ 9,5 mm
Khả năng uốn cong:
+ Lên ≥210 độ / xuống ≥90 độ
+ Trái ≥100 độ / phải ≥ 100 độ
Chiều dài làm việc: ≥1,100mm.
Chiều dài toàn bộ: ≤1,400mm.
Đường kính kênh sinh thiết: ≥2,8 mm.
Dây nội soi đại tràng video
Hướng quan sát nhìn thẳng: 0 độ
Trường nhìn: ≥140 độ
Phạm vi quan sát: từ ≤ 3 đến ≥100mm
Đường kính đầu dây soi : ≤13 mm. Đường kính thân dây soi : ≤13 mm.
Uốn cong: Lên ≥ 180 độ / xuống ≥180 độ Phải ≥160 độ/ trái ≥ 160 độ
Chiều dài làm việc : ≥ 1500mm.
Chiều dài toàn bộ : ≤ 1850mm.
Đường kính kênh sinh thiết : ≥3,7 mm.
Màn hình màu nội soi
Màn hình nội soi chuyên dụng y tế, kích thước: ≥ 21 inch
Độ phân giải: ≥ 1920x1081
Góc nhìn: ≥178 độ ± 5%
Độ sáng đầu ra (tối đa): ≥ 250 cd/m2
Tỷ lệ tương phản: 1000:1
Số màu: ≥ 16,7 triệu màu (8-bit)
Thời gian hồi đáp: ≤ 14ms
Độ trễ: ≤ 20ms
Đầu vào video: tối thiểu DVI-D, S-Video, Composite
Đầu ra video: DVI-D
Bộ máy tính: loại máy tính đồng bộ có cấu hình tối thiểu CPU core i5 thế hệ 11, RAM ≥ 8GB MB; Ổ cứng: ≥ 500GB; Ổ DVD R/W; - Màn hình LCD ≥21 inch; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
Máy in màu:
Loại máy: máy in phun
Tốc độ in: ≥ 30 trang/ phút (Đen trắng), ≥ 15 trang/ phút (màu)
Độ phân giải: ≥ 5760x1440dpi
Máy in đen trắng
Máy hút dịch hai bình
Là loại không dầu
Áp lực chân không tối đa: - (≥90) kPa
Bình chứa dịch ≥ 5000ml
Lưu lượng khí tối đa: ≥60 lít/phút
Mức tiếng ồn: ≤ 52 dBA
5 | Máy tiệt trùng ống nội soi tự động Phân nhóm chính thiết bị: | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Hệ thống máy chính: 01 máy
2 | Các phụ kiện và thiết bị đi kèm theo máy bao gồm:
2022-01-02 | Hóa chất H2O2 dùng cho 150 chu trình tiệt trùng: 01 bộ
2022-02-02 | Tủ ấm (ủ ống thử sinh học): 01 cái
2022-03-02 | Que chỉ thị hóa học: 500 chiếc
2022-04-02 | Băng chỉ thị hoá học: 01 cuộn
2022-05-02 | Ống chỉ thị sinh học: 100 ống
2022-06-02 | Máy in tích hợp: 01 cái
2022-07-02 | Giấy in: 02 cuộn
2022-08-02 | Giỏ đựng dụng cụ: 02 cái
2022-09-02 | Bộ bảo dưỡng phòng ngừa (gioăng cửa, túi hạt lọc mùi, dầu cho bơm chân không): 01 bộ
3 | Máy đọc chỉ thị sinh học : 01 chiếc
4 | Máy hàn túi: 01 chiếc
5 | Túi đóng gói dụng cụ: 02 cuộn
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy Chính
Thể tích hiệu dụng buồng tiệt trùng ≥ 110 lít
Buồng tiệt trùng có dạng hình khối chữ nhật
Buồng tiệt trùng làm bằng nhôm 6061 hoặc tương đương, dày ≥ 10mm
Lớp vỏ bên ngoài làm bằng thép không rỉ
Máy trang bị ≥ 01 cửa
Tiệt trùng: nhiệt độ ≤ 55 độ C
Hoá chất sử dụng cho chu trình tiệt trùng: Hydrogen peroxide (H2O2)
Độ an toàn vô khuẩn: 10^6 SAL hoặc cao hơn
Khả năng tiệt trùng đối với ống dài có đường kính nhỏ: có thể tiệt trùng được ống dài ≥ 4m với đường kính ≤ 1mm
Có chu trình tiệt khuẩn riêng cho đồ nội soi
Có ≥ 03 chu trình tiệt trùng tự động cài đặt sẵn
Thời gian tiệt trùng chu trình nội soi: ≤ 30 phút
Thời gian tiệt trùng chu trình thông thường: ≤ 45 phút
Thời gian tiệt trùng chu trình nâng cao: ≤ 50 phút
Sản phẩm cuối chu trình là oxy và hơi nước
Có ≥ 02 chu trình kiểm tra:
Kiểm tra độ thẩm thấu
Kiểm tra độ rò rỉ trong khoang tiệt trùng
- Có theo dõi áp lực buồng
- Có lưu trữ chu trình đã thực hiện
Có máy in tích hợp trên máy: in chi tiết của chu trình tiệt trùng từ khi chu trình bắt đầu cho đến khi kết thúc, thông báo kết quả chu trình là đạt hay không đạt
Có cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất
Có màn hình điều khiển ≥ 7 inch
Máy có hệ thống báo lỗi bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình các lỗi sau: Lỗi nhiệt độ, áp suất, thời gian; Lỗi thời gian chu trình; Lỗi cửa chưa đóng kín; Lỗi nguồn điện
Có hệ thống an toàn khi chu trình tiệt trùng đang hoạt động
Hệ thống an toàn không cho khí H2O2 đi vào buồng tiệt trùng khi cửa đang mở
Có công tắc ngắt khẩn cấp
Máy đã được đánh giá chất lượng thông qua tiêu chuẩn và hướng dẫn sau: EN 61010-2-040:2005; EN 61326-1:2006; IEC 62304:2006
Máy đọc chỉ thị sinh học
Máy đọc chỉ thị sinh học sử dung cho tiệt trùng hơi nước, H2O2
Đọc kết quả trong thời gian nhanh: ≤ 08 giờ
Số lượng giếng ủ:
≥ 14 giếng cho ống tiêm, môi trường nuôi cấy và bút phát hiện protein
≥ 34 giếng cho cho ống chỉ thị sinh học thường quy và đọc nhanh
Máy hàn túi
Nhiệt độ hàn: ≥200 độ C
Bề rộng đường hàn: ≥ 12mm
Khoảng cách tới các thiết bị y tế bên trong: > 30mm.
6 | Máy đo niệu dòng đồ Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính với bơm nhu động ≥3 kênh áp lực, ≥1 kênh dòng: 01 bộ
2 | Bộ kết nối tín hiệu: 01 bộ
3 | Bộ kết nối tín hiệu video: 01 bộ
4 | Bộ đo niệu dòng, cốc đựng và phễu: 01 bộ
5 | Ghế ngồi và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
6 | Bộ hỗ trợ cho túi tiêm truyền: 01 bộ
7 | Module điện cơ và cáp chuyển đổi: 01 bộ
8 | Module đo áp lực niệu đạo: 01 bộ
9 | Tay kéo ống thông: 01 bộ
10 | Bộ máy tính (Có hệ điều hành bản quyền) đã cài phần mềm phân tích chính hãng: 01 bộ
11 | Máy in: 01 chiếc
12 | Xe đẩy chính hãng: 02 chiếc
13 | Ống thông bàng quang: 10 cái
14 | Ống thông áp lực niệu đạo: 10 cái
15 | Ống thông trực tràng: 10 cái
16 | Bộ chuyển đổi áp lực (màu vàng): 05 bộ
17 | Bộ chuyển đổi áp lực (màu đỏ + màu xanh): 05 bộ
18 | Bộ ống bơm: 05 bộ
19 | Bộ điều chỉnh dòng: 05 bộ
20 | Điện cực dán: 05 bộ
21 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
22 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Hệ thống được trang bị phần mềm: khởi tạo dữ liệu bệnh nhân, thực hiện các bài kiểm tra, thống kê dữ liệu
Có bài kiểm tra cho phép đo đạc và hiển thị trên màn hình các giá trị dòng nước tiểu, lượng nước tiểu
Có bài kiểm tra cystometry cho phép đo đạc và hiển thị trên màn hình các giá trị Pves, Pabd, Vinf, Pdet
Điều chỉnh được lưu lượng của bơm nhu động
Có thể đánh dấu các điểm cần lưu ý trong quá trình kiểm tra: điểm ho (Cg), điểm bắt đầu buồn tiểu (Fd), điểm buồn tiểu thông thường (Nd), dung tích bàng quang (Cc), dừng bài kiểm tra (St), áp lực són tiểu (Lpp)
Có bài kiểm tra cho phép đo đạc và hiển thị trên màn hình các giá trị Pves, Pura, Pclo
Phần tay kéo catheter (Puller) có điều chỉnh tốc độ phục vụ quá trình đo UPP
Thể tích dung dịch bơm vào bàng quang bệnh nhân có thể được điều chỉnh trên thanh công cụ
Có bài kiểm tra EMG trang bị các bộ lọc High Pass Filter, Low Pass Filter
Có thể được nâng cấp thêm tính năng Video-Urodynamics
Có tính năng phân tích nâng cao “Advanced analysis”cung cấp các công cụ xử lý dữ liệu dạng đồ thị và có thể in kết quả ra hỗ trợ Bác sĩ, kỹ thuật viên trong quá trình chẩn đoán
Có tính năng thống kê các ca bệnh một cách nhanh chóng và xuất ra dạng đồ thị hỗ trợ Bác sĩ, kỹ thuật viên trong quá trình báo cáo, nghiên cứu
Kênh đo lưu lượng dòng: ≥ 1 kênh
Dải đo: từ 0 đến ≥ 50 ml/giây, sai số ≤ ± 1%
Dung tích cực đại: ≥ 2500ml, sai số ≤ ± 1%
Bộ cảm biến đo áp lực:
Có tối thiểu 3 kênh đầu vào: P1 (Pves), P2 (Pabd), P3 (Pura)
Phạm vi đo: từ ≤ -200 đến ≥ 250 cm H2O, sai số ± 1%
Kênh đo điện cơ EMG: ≥1 kênh
Điện thế đo: từ 0mv đến ≥ 100mv, sai số ≤ ± 3%
Tần số đo:
Dải rộng tối thiểu có các tần số đo: 0,16 Hz – 1Hz – 10 Hz – 100 Hz
Dải hẹp tối thiểu có các tần số đo: 500 Hz – 1KHz – 5KHz – 10KHz
Tay kéo:
Tốc độ tay kéo có thể cài đặt tối thiểu có các tốc độ: 0,2; 0,5; 1; 2 và 2,5 mm/s
Tự động chuyển đổi giới hạn và tua lại.
Có khớp nối có thể xoay 360 độ
Bơm nhu động:
Tốc độ truyền dịch: từ ≤ 1 đến ≥100 ml/ phút, bước là 5 ml/ phút, độ chính xác ± 1%
- Khoảng cách kết nối tối đa: ≥ 300 m
Máy tính tích hợp màn hình
- Màn hình ≥ 20 inch
- RAM ≥ 4 Gb
- Ổ cứng ≥ 500 Gb
Máy in phun màu:
- In Phun 4 màu, khổ A4
- Kết nối USB 2.0
7 | Máy xét nghiệm HbA1C Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy xét nghiệm HbA1C tự động: 01 máy
2 | Bộ hóa chất chạy thử máy bao gồm: Hóa chất chạy máy, hóa chất căn chỉnh, hóa chất kiểm tra chất lượng mỗi loại 01 bộ
3 | Máy quét barcode cầm tay: 01 cái
4 | Bộ phụ tùng bảo trì: 01 bộ
5 | Bộ lưu điện online: 2KVA
6 | Bộ máy tính: 01 bộ
7 | Máy in laser đen trắng: 01 bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
9 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy hoạt động dựa trên nguyên lý sắc ký lỏng cao áp (HPLC), sử dụng cột sắc ký trao đổi cation để tách các thành phần hemoglobin bằng điện tích ion khác nhau.
Các thông số đo được: A0% (Hemoglobin); s-HbA1c % (HbA1c ổn định); L-HbA1c% (phần trăm HbA1c chưa ổn định); HbF %; HbA1B %; HbA1A%;
Mẫu phân tích: Máu toàn phần và máu pha loãng
Phương pháp đo: Đo độ hấp thụ ánh sáng 2 bước sóng
Công suất: ≤ 2,5 phút/test
Dung tích mẫu: ≤ 5 µL (máu toàn phần), ≤ 120 µL (máu pha loãng)
Phương pháp lấy mẫu: lấy mẫu bằng kim hút đâm xuyên nắp ống từ ống lấy mẫu
Sức chứa mẫu: ≥ 10 (+ 2 vị trí hóa chất cân chỉnh)
Phương pháp pha loãng máu toàn phần: tự động pha loãng
Có màn hình cảm ứng LCD
Truy xuất kết quả: Máy in nhiệt, USB
Có khả năng lưu trữ dữ liệu kết quả
Kết nối: kết nối 2 chiều qua cổng RS-232 hoặc Ethernet
Độ chính xác:
- Độ lặp lại trong cùng một lần thí nghiệm CV ≤ 2% và độ lặp lại giữa các lần thí nghiệm khác nhau CV ≤ 2%
- Kết quả không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: HbA1c dạng không ổn đinh, Hb chuyển hóa cấu trúc hóa chất, biến thể Hb (S, C, và D)
- Hóa chất cân chỉnh được sản xuất bằng vật liệu theo tiêu chuẩn IFCC
Bộ máy tính (CPU, màn hình, bàn phím, chuột, cáp kết nối): 01 bộ
- Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5, tốc độ 2,6 GHz; RAM 8GB; Ổ cứng: ≥ 1TB; Ổ DVD R/W; - Màn hình LCD ≥ 27 inch; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
8 | Kính hiển vi 2 mắt Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Thân máy chính: 01 cái
2 | Thị kính 10X, quang trường 20 mm: 02 cái.
3 | Vật kính phẳng chống mốc 4X: 01 cái
4 | Vật kính phẳng chống mốc 10X: 01 cái
5 | Vật kính phẳng chống mốc 40X: 01 cái
6 | Vật kính phẳng chống mốc 100XOil: 01 cái
7 | Bàn sa trượt: 01 cái
8 | Dầu soi: 01 lọ
9 | Bao máy: 01 cái
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Hệ thống quang học vô cực
Đầu quan sát hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai mắt
Thị kính ≥ 10X
Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360 độ, có ≥ 4 vị trí lắp vật kính
Vật kính phẳng chống mốc 4X (±10%)
Vật kính phẳng chống mốc 10X (±10%)
Vật kính phẳng chống mốc 40X (±10%)
Vật kính phẳng chống mốc 100X (±10%)
Độ phóng đại ≥ 1000 lần
Bàn để mẫu kèm bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y
Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải
Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng
Nguồn sáng đèn LED, công suất ≥ 0,5 W
Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô
9 | Máy đo chức năng hô hấp Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính, màn hình và máy in nhiệt gắn bên trong: 01 bộ
2 | Phần mềm đo chức năng hô hấp (đầy đủ): 01 bộ
3 | Đầu sensor lưu lượng: 01 cái
4 | Kẹp mũi: 01 cái
5 | Xy lanh chuẩn máy: 01 cái
6 | Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Bộ cảm nhận sensor lưu lượng
Giới hạn lưu lượng: từ ≤ ± 0,05 đến ≥ ± 14 Lít/giây
Tích hợp lưu lượng
Giới hạn thể tích: từ ≤ ± 0,01 đến ≥ ± 10 lít
Độ chính xác thể tích: ≤ ± 3% hoặc ≥ ± 0,05 Lít
Máy in: In nhiệt khổ rộng giấy 110 (±10%)mm
Có lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Các thông số đo
- Dung tích sống chậm: ≥ 6 thông số
- Dung tích sống gắng sức: ≥ 48 thông số
- Thông khí chủ động tối đa: ≥ 5 thông số
10 | Tủ trữ máu (Tủ lạnh trữ máu) Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và phụ kiện chuẩn: 01 bộ
2 | Giá đựng mẫu: 4 cái
3 | Chìa khóa tủ: 01 bộ
4 | Bộ ghi nhiệt: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ sử dụng: 4 độ C ±1 độ C
Vỏ ngoài: Bằng thép hoặc tương đương
Buồng làm việc: Bằng thép không gỉ
Cửa ngoài tủ: Bằng kính ≥ 3 lớp
Thể tích: ≥ 75 lít
Cửa trong: ≥ 02 cửa
Giá đựng mẫu: ≥ 04 giá
Chống đóng tuyết
Có điều khiển nhiệt độ
Hiển thị nhiệt độ
Có đèn bên trong tủ
Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh
Có cổng truy cập dữ liệu
Kiểm soát nhiệt độ phần trên và dưới của ngăn
Hệ thống thông gió đa luồng
11 | Tủ nuôi cấy Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ nuôi cấy: 01 chiếc
2 | Khay: 02 chiếc
3 | Bộ phụ kiện: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Tủ ấm nuôi cấy có sử dụng CO2
Thể tích: ≥ 100 lít
Khoảng nhiệt độ hoạt động: từ ≤ 5 độ C trên nhiệt độ môi trường đến ≥ 50 độ C
Có chương trình tiệt trùng
Độ chính xác cài đặt: ± (≤ 0,1) độ C
Sử dụng ≥ 2 đầu dò nhiệt độ
Độ thay đổi nhiệt theo thời gian: ± (≤ 0,1) độ C
Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 37 độ C: ± (≤ 0,3) độ C
Giới hạn độ ẩm: 93% rh ± 5%
Cài đặt khoảng độ ẩm: Từ ≤ 40 đến ≥ 95% rh và tắt độ ẩm
Độ chính xác cài đặt: ≤ 0,5% rh
Kiểm soát CO2
Khoảng điều chỉnh CO2: Từ 0 đến ≥ 20%
Độ dao động theo thời gian: ± (≤ 0,2%)
Màn hình điều khiển màu TFT hoặc tương đương
Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển tối thiểu có: Tiếng Anh
Có chức năng: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt
Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (độ C hoặc độ F), nồng độ CO2, chương trình thời gian, múi giờ
Kết nối: Ethernet LAN, USB
Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện
Có kiểm soát quá và dưới nhiệt độ
Hệ thống tự động chẩn đoán: chẩn đoán lỗi cho nhiệt độ, nồng độ CO2 và kiểm soát giới hạn ẩm.
Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
Có chức năng cân bằng nhiệt dùng
Có hiển thị dữ liệu đã lưu trên bảng điều khiển
Có chức năng bảo vệ quá nhiệt
12 | Tủ an toàn sinh học các loại Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ chính: 01 chiếc
2 | Phụ kiện đồng bộ theo tủ: 01 bộ
3 | Giá đặt tủ có bánh xe: 01 chiếc
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị các thông số
Có đèn UV diệt khuẩn
- 02 màng lọc chính ULPA hiệu quả lọc 99.999% đối với các hạt có kích thước 0.1 – 0.3mm và 99.999% đối với hạt thường gặp – MPPS.
- Đèn huỳnh quang với độ sáng ≥ 1400 Lux
Thân tủ được chế tạo bằng thép dày 1,2mm, mạ tĩnh điện sơn phủ epoxy, bề mặt phủ lớp chống kháng khuẩn Isocide
Tường bên bằng kính cường lực hấp thụ tia UV.
Bề mặt thao tác bằng thép không gỉ SUS304 dày 1,5mm, làm bằng 04 tấm có thể tháo rời và hấp tiệt trùng
- Kích thước trong WxDxH: 1220 x 580 x 660mm (±10%)
Vận tốc dòng khí đi xuống: ≥ 0,30m/s
Vận tốc dòng khí vào: ≥ 0,45m/s
- Dòng khí được tuần hoàn khoảng 2/3 và 1/3 được thải ra ngoài qua màng lọc ULPA
- Hệ thống lọc khí tối thiểu đạt cấp độ sạch ISO Class 3
- Độ ồn: <53.5 dBA theo EN12469
- Cổng kết nối RS232 để kiểm tra và cập nhập phần mềm cho tủ.
- Có cổng để kiểm tra rò rỉ màng lọc bằng PAO
13 | Máy đo tốc độ máu lắng Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính tích hợp máy in nhiệt và đầu đọc mã vạch: 01 bộ
2 | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ
3 | Ống máu lắng: 100 ống
4 | Giấy in: 05 cuộn
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Tốc độ tối đa ≥ 80 mẫu/ giờ
Thời gian đọc nhanh nhất: ≤ 15 phút
Số vị trí nạp mẫu: ≥ 20 vị trí
Có bộ trộn mẫu trong
Truy cập ngẫu nhiên, theo mẻ phân tích
Máy in và máy đọc mã vạch tích hợp
Bàn phím trong tích hợp
Tự động điều chỉnh nhiệt
Có phần mềm QC
Có lưu trữ dữ liệu kết quả bệnh nhân
14 | Bộ micropipette Không phân nhóm | Bộ | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bơm định liều Micropipette dung tích 0,5-10 µl: 01 chiếc
2 | Bơm định liều Micropipette dung tích 5-50µl: 01 chiếc
3 | Bơm định liều Micropipette dung tích 10-100µl: 01 chiếc
4 | Bơm định liều Micropipette dung tích 100-1000µl: 01 chiếc
5 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
6 | Giá để micropipette: 01 bộ
7 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Sai số bơm định liều Micropipette dung tích 0,5-10 µl ≤ 1,5%
Sai số bơm định liều Micropipette dung tích 5-50µl ≤ 0,7%
Sai số bơm định liều Micropipette dung tích 10-100µl ≤ 0,6%
Bơm định liều Micropipette dung tích 100-1000µl ≤ 0,4%
Điều chỉnh thể tích
Hiển thị thông số thể tích
Điều chỉnh tịnh tiến đầu Micropipette
15 | Máy ly tâm (Máy ly tâm đa năng) | Máy | 2
15.1 | Máy ly tâm đa năng (cấu hình 1) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 bộ
2 | Roto văng: 01 bộ
3 | Bucket: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có nắp đậy khi hoạt động
Có âm báo hiệu khi kết thúc
Có chức năng an toàn khi vận hành và cảm biến phát hiện mất cân bằng
Có khả năng ly tâm hỗn hợp ≥ 2 loại ống mẫu khác nhau cùng lúc
Bucket ly tâm ≥ 24 ống. Thể tích ống từ 7 đến 10ml
Màn hình loại LCD hoặc tương đương
Tốc độ tối đa: ≥ 4000 vòng/phút
Có lưu trữ chương trình
Có hệ thống cảnh báo
Khoảng đặt tốc độ: hiển thị số, từ ≤ 200 đến ≥ 4000 vòng/phút
Có hiển thị tốc độ ly tâm
Hiển thị RCF
Cài đặt và hiển thị thời gian
15.2 | Máy ly tâm đa năng (cấu hình 2) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái
2 | Roto văng: 01 bộ
3 | Giá đỡ kèm giỏ chứa ống nghiệm: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Tốc độ tối đa đối với rotor văng: ≥ 4800 rpm
Lực ly tâm tối đa với rotor văng: ≥ 4300 x G
Phạm vi cài đặt tốc độ từ ≤ 200 đến ≥ 6000rpm
Có hiển thị tốc độ
Có cài đặt lực ly tâm
Có hiển thị lực ly tâm
Có cài đặt và hiển thị thời gian
Rotor văng và giá đỡ kèm giỏ chứa ống nghiệm:
- Dung tích: 68 x 10ml
- Tốc độ tối đa: ≥ 3500rpm
- Lực ly tâm tối đa: ≥ 2300 xg
16 | Đèn mổ di động Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp: 01 bộ
2 | Bộ chân đế có bánh xe: 01 bộ
3 | Tay cầm khử trùng được: 01 bộ
4 | Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ
5 | Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.
6 | Pin dự phòng đi theo đèn: 01 bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Cường độ chiếu sáng trung tâm: ≥ 160.000 Lux
Cường độ chiếu sáng trung tâm còn lại (% von EC) ± 10% với:
Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách: ≥ 200 mm
Nhiệt độ màu: Có ≥ 3 mức điều chỉnh nhiệt độ màu trong dải từ 4000K đến 6000K
Chỉ số tạo màu Ra: ≥ 95
Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: từ ≤ 50.000 đến ≥ 160.000 Lux
Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (tại khoảng cách 1 mét) ≥ 300 Lux
17 | Bàn làm thủ thuật Không phân nhóm | Cái | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
c | Thông số kỹ thuật
1 | Bàn thủ thuật: 01 chiếc
2 | Nệm bọc da: 01 chiếc
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (DxRxC):1800 x 650 x 650 (±10%) mm (bao gồm nệm)
Phần đầu nâng hạ
Nệm dầy 50mm (±10%)
Sử dụng vật liệu inox SUS 304
Chân dạng ống tròn Phi 38 (±10%), dày ≥1,2mm
18 | Bộ dụng cụ mở khí quản Không phân nhóm | Bộ | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật
1 | Ống đặt khí quản 6mm (±10%): 01 cái
2 | Ống đặt khí quản 8mm (±10%): 01 cái
3 | Kẹp phẫu tích mẫu tiêu chuẩn 1 x 2 răng chiều dài 13 cm (±10%): 02 cái
4 | Kẹp phẫu tích mẫu tiêu chuẩn, chiều dài 13cm (±10%): 01 cái
5 | Cán dao mổ Bard-Parker (Hoặc tương đương) số 3 cán cứng chiều dài 12 cm (±10%): 01 cái
6 | Kéo phẫu thuật, cong - nhọn/nhọn, chiều dài 12 cm (±10%): 01 cái
7 | Que thăm / Que nong có rãnh Butterfly (Hoặc tương đương) có đầu luồn, chiều dài 13 cm (±10%): 01 cái
8 | Kìm mở khí quản Trousseau (hoặc tương đương) , chiều dài 14,5cm (±10%): 01 cái
9 | Móc da nhọn, chiều dài 16cm (±10%): 02 cái
10 | Banh tự giữ Weitlaner (Hoặc tương đương) 3x4 răng nhọn, chiều dài 13,5 cm (±10%): 01 cái
11 | Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito (Hoặc tương đương) thẳng chiều dài 12,5 cm (±10%): 04 cái
12 | Kẹp bông băng Foerster (Hoặc tương đương), thẳng, chiều dài 18cm (±10%): 02 cái
13 | Móc nâng mặt 4 răng Kaye (Hoặc tương đương) chiều dài 13 cm (±10%): 02 cái
14 | Kim luồn chỉ Kronecker (Hoặc tương đương) , mảnh, dành cho tay trái, chiều dài 12,5 (±10%): 01 cái
19 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu Không phân nhóm | Bộ | 5
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật
1 | Cán dao mổ số 3: 01cái
2 | Cán dao số 4: 01cái
3 | Kéo phẫu thuật Iris (hoặc tương đương) nhọn nhọn thẳng 10,5 (±10%)cm : 01 cái
4 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương) tù tù cong 17cm(±10%): 01cái
5 | Kéo phẫu thuật Standard (hoặc tương đương) nhọn/nhọn cong 15,5cm(±10%): 01cái
6 | Kéo phẫu thuật Metzenbaum - Nelson (hoặc tương đương) cong 18cm(±10%): 01cái
7 | Kẹp phẫu thuật Standard (hoặc tương đương) thẳng 16cm(±10%): 01cái
8 | Kẹp phẫu thuật Narrow (hoặc tương đương) 1x2T 16,5cm(±10%): 01cái
9 | Kẹp phẫu thuật Micro-Adson (hoặc tương đương) 12cm(±10%): 01cái
10 | Phẫu thuật Micro-Adson (hoặc tương đương) 1x2T, 12cm(±10%): 01cái
11 | ˗ Banh phẫu thuật Senn Miller (hoặc tương đương) tù 16cm(±10%): 02 cái
12 | ˗ Kẹp bông Forester-Ballenger (hoặc tương đương) thẳng 18cm(±10%): 01cái
13 | ˗ Bộ banh phẫu thuật Farabeuf (hoặc tương đương) 15cm(±10%): 01cái
14 | ˗ Kẹp kim Mayo-Hegar (hoặc tương đương) 16cm(±10%): 01cái
15 | ˗ Kẹp kim Mayo-Hegar (hoặc tương đương) 18cm(±10%): 01cái
16 | ˗ Kẹp phẫu thuật Coller (hoặc tương đương) thẳng 14cm(±10%): 02 cái
17 | ˗ Kẹp phẫu thuật Coller (hoặc tương đương) cong 14cm(±10%): 02 cái
18 | ˗ Kẹp phẫu thuật Allis (hoặc tương đương) 4x5T 15cm(±10%): 02 cái
19 | ˗ Kẹp khăn phẫu thuật Backhaus (hoặc tương đương) 8cm: 04 cái
20 | ˗ Mỏ vịt banh mũi Killian (hoặc tương đương) 50mm-13cm(±10%): 01cái
21 | ˗ Que thăm dò 1mm- 14,5cm (±10%): 01cái
22 | ˗ Que thăm lòng máng Groover (hoặc tương đương) 14,5cm (±10%): 01cái
23 | ˗ Ống hút phẫu thuật Frazier Charr (hoặc tương đương) 10cm(±10%): 01cái
24 | - Kẹp phẫu thuật Micro-Mosquito (hoặc tương đương) cong 10cm(±10%): 01cái
20 | Bộ dụng cụ thay băng Không phân nhóm | Bộ | 5
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật
1 | Kéo cắt băng gạc LISTER (hoặc tương đương) , gập góc, dài 140mm(±10%): 01 cái
2 | Kéo phẫu thuật lưỡi thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 145mm(±10%): 01 cái
3 | Kéo phẫu tích MAYO-STILLE (hoặc tương đương) thẳng, mũi tù/tù, dài 150mm(±10%): 01 cái
4 | Nhíp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 145mm(±10%): 01 cái
5 | Nhíp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 145mm(±10%): 01 cái
6 | Kẹp mạch máu COLLER (hoặc tương đương) mũi cong, dài 160mm(±10%): 02 cái
7 | Bát tròn đựng dung dịch, đường kính 61mm(±10%), cao 30mm(±10%): 01 cái
8 | Khay đựng dụng cụ, kích thước 300x175x40mm(±10%): 01 cái
21 | Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên 2 người Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bồn rửa chính: 01 chiếc
2 | Bộ lọc thô: 01 bộ
3 | Bộ phận tiền lọc dạng bột (Bộ lọc thô): 01 chiếc
4 | Bộ điều chỉnh nước nóng lạnh: 01 bộ
5 | Bình nóng lạnh (mua tại Việt Nam): 01 chiếc
6 | Bộ trộn nhiệt: 01 bộ
7 | Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 chiếc
8 | Bơm tăng áp: 01 chiếc
9 | Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi: 02 bộ
10 | Vòi cung cấp nước tự động: 02 chiếc
11 | Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 chiếc
12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
13 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bồn đúc liền khối được cấu tạo bằng Polyester
Sử dụng cho 2 phẫu thuật viên rửa tay cùng lúc
Tất cả bề mặt của hệ thống rửa tay đều được thiết kế dốc, không có các góc cạnh nhọn.
Vòi cung cấp nước tự động
Vòi cấp nước hình cổ ngỗng làm bằng inox
Có bộ trộn nhiệt điều chỉnh nhiệt độ nước nóng chống sốc nhiệt
Bộ phận tiền lọc có kích thước lọc ≤ 0,5 µm.
Màng lọc kép ≤ 0,2 micron
Bảng điều khiển có đèn cảnh báo trạng thái
Tốc độ lọc ≥ 6 lít/ phút ở áp lực ≤ 3 bar
Kích thước (D x R x C): 1500 x 600 x 850 mm ± 10%
22 | Giường hồi sức cấp cứu Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 6
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giường chính: 01 bộ
2 | Điều khiển gắn thành cho điều dưỡng: 02 bộ
3 | Điều khiển gắn thành cho bệnh nhân: 02 bộ
4 | Bánh xe có khóa: 01 bộ
5 | Thành chắn: 01 bộ
6 | Tấm đầu giường: 02 cái
7 | Đệm: 01 cái
8 | Acqui dự phòng: 01 cái
9 | Cọc truyền dịch: 01 cái
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Chiều dài giường: ≥ 2200 mm, ≥2300mm khi mở rộng
Chiều rộng giường của giường: ≥ 950 mm
Chiều cao đến mặt giường: từ ≤ 400mm đến ≥ 700mm
Góc nâng tựa lưng: từ 0 độ đến ≥ 70 độ
Góc nâng hạ vùng gối: từ 0 độ đến ≥ 25 độ
Góc nghiêng TR/RTR: tối đa ≥ 10 độ
Phạm vi điều chỉnh chiều cao: ≥ 350mm
Tấm chắn đầu và cuối giường: làm bằng nhựa PE hoặc HDPE hoặc tương đương
Thành chắn 2 bên bằng nhựa PE hoặc HDPE, có chốt khóa tự động khi được kéo lên. Mỗi bên giường chia làm hai phần: phần lưng và phần chân.
Có móc treo túi dịch ở hai bên của tấm hông giường và thành giường phía chân
Giường có các ngàm để cố định dây đai khi cần giữ bệnh nhân
Có vòng giảm chấn cao su ở 4 góc giường
Cọc truyền dịch có thể gắn ở một trong bốn vị trí ở góc giường
Bánh xe có kích thước bánh xe: ≥150mm
Có chức năng đưa về vị trí hỗ trợ CPR
Ắc quy loại sạc dùng nhiều lần, có đèn tình trạng ắc quy
Đệm không thấm nước, xử lý kháng khuẩn, chống cháy lan 2000 x 860 mm (±5%)
23 | Máy thở chức năng cao Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Máy | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính kèm bộ phụ kiện: 01 bộ
2 | Giá treo ống thở: 01 cái
3 | Dây nối khí nén nguồn: 01 bộ
4 | Bộ lọc khí thở vào, loại dùng nhiều lần: 01 bộ
5 | Bộ lọc khí thở ra, loại dùng nhiều lần: 01
6 | Bộ dây thở người lớn, dạng silicon sử dụng nhiều lần: 02 bộ
7 | Xe đẩy đồng bộ: 01 cái
8 | Bộ dây thở trẻ em, dạng silicon sử dụng nhiều lần: 02 bộ
9 | Bình làm ẩm: 01 cái
10 | Bộ làm ấm khí thở: 01 cái
11 | Dây nối Oxy nguồn: 01 chiếc
12 | Dây nối khí nén nguồn: 01 bộ
13 | Máy nén khí đồng bộ theo máy: 01 chiếc
14 | Phổi giả: 01 chiếc
15 | Pin dự phòng: 01 chiếc
16 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
17 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Máy thở thông khí xâm nhập và không xâm nhập
- Phù hợp để thông khí cho người lớn, trẻ em
- Màn hình hiển thị đầy đủ các đồ thị dạng sóng:
+ Dạng sóng sẽ tự động hiển thị
- Có chức năng lưu dữ liệu trong vòng ≥72 giờ
- Có tính năng tự động bù khí khi phát hiện rò khí qua mask thở hoặc ống khí quản rò rỉ.
- Ắc quy: ắc quy bên trong máy có thời gian hoạt động ít nhất 60 phút
- Có chức năng thở dự phòng
- Có chức năng đo được tối thiểu các thông số cơ học phổi chuyên sâu như: độ giãn nở và trở kháng của phổi.
+ Đồ thị vòng lặp áp lực-Thể tích
Các thông số cài đặt:
- Áp lực hỗ trợ: 0 đến ≥60 cm H2O
- Độ nhạy thở ra: ≤1% đến ≥80%
- Thể tích khí lưu thông: Từ ≤20 đến ≥2.000 mL
- Tần số thở: từ ≤ 1 đến ≥120 nhịp/phút
- Dạng sóng lưu lượng: sóng vuông hoặc giảm dần
- Lưu lượng thở vào: ≤2 đến ≥150 lít/phút
- Áp lực thở vào: ≤5 đến ≥ 90 cm H2O
- Thời gian thở vào: ≤0,25 đến ≥8 giây
- Tỉ số I:E: ≤ 1:9 tới ≥ 4 : 1
- Thời gian thở ra: ≥ 0,2 giây
- Kích thở (trigger): có thể lựa chọn trigger áp lực hoặc trigger dòng
- Độ nhạy kích thở áp lực: 0.1 - 20 cmH2O dưới PEEP hoặc từ -10 cmH2O tới -0.25 cm H2O
- Độ nhạy kích thở dòng: ≤1 đến ≥9 lít/phút
- FiO2 (O2%): 21% - 100%
- PEEP: ≤1 - ≥45 cmH2O
Thông khí ngừng thở (Apnea ventilation)
- Kiểu thở trong apnea: VC hoặc PC
- Thời gian kích hoạt apnea: ≤60 giây
Thông số đo đạc và hiển thị
- Màn hình cảm ứng màu LCD hoặc tương đương, kích thước ≥10 inch
Các cảnh báo và cài đặt giới hạn cảnh báo
- Thể tích khí lưu thông thở ra cao: ≤50 đến ≥2000mL
- Thể tích khí phút thở ra cao: ≤ 0,4 đến ≥ 99 lít
- Thể tích khí phút thở ra thấp: ≤ 0,05 đến ≥ 40 lít
- Tần số hô hấp cao: ≤ 10 đến ≥ 110 lần/phút
- Áp lực đường thở cao: ≤ 7 đến ≥ 100 cm H2O
- Cảnh báo được chia ra làm ≥ 3 mức
Các thông số theo dõi:
- Hiển thị kiểu thở: Điều khiển, hỗ trợ hoặc tự thở và giai đoạn hít vào hoặc thở ra
- Các thông số theo dõi tối thiểu: Áp lực cuối kỳ thở ra, Áp lực cuối kỳ thở vào, Thể tích khí phút thở ra; Thể tích khí lưu thông thở ra; Thể tích khí lưu thông thở vào; Tỷ lệ I:E; Áp lực đỉnh đường thở; Áp lực trung bình của đường thở; Thể tích khí phút thở tự nhiên; Tổng tần số hô hấp; Công thở của bệnh nhân; Thời gian thở vào của nhịp tự thở; Dung tích sống; Áp lực phổi âm; Áp lực P0.1 hoặc tương đương
Đo các thông số cơ học và chức năng của phổi
- Thông số cơ học của phổi tối thiểu: Độ giãn nở phổi, Trở kháng phổi, Lưu lượng đỉnh thở ra, Lưu lượng cuối thì thở ra, Lưu lượng đỉnh thở tự nhiên hoặc tương đương
Kết nối
- Có 3 cổng RS-232
- Có cổng gọi y tá
Bộ làm ấm khí thở:
Có thể dùng để thở không xâm lấn hoặc xâm lấn
Có màn hình hiển thị nhiệt độ
Có chỉ báo cài đặt
Có tắt âm cảnh báo
Có dây làm ấm khí, đo và kiểm soát nhiệt độ của khí trong mạch thở
Chế độ xâm lấn ≥60L/ phút; chế độ không xâm lấn ≥120L/ phút
Nhiệt độ cài đặt ≤ 25 đến ≥ 45 độ C
Độ chính xác ±(≤0,3) độ C
Thời gian làm ấm: ≤ 30 phút
24 | Máy thở xách tay Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cầu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Dây thở, sử dụng nhiều lần: 02 bộ
3 | Van thở ra, sử dụng nhiều lần: 01 cái
4 | Cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 01 cái
5 | Phổi giả: 01 cái
6 | Dây nối khí oxy: 01 cái
7 | Hệ thống vận chuyển: 01 bộ
8 | Pin trong: 01 cái
9 | Bộ nguồn AC/DC: 01 bộ
10 | Bộ đổi nguồn DC/DC: 01 bộ
11 | Cáp đo CO2 và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
13 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy thở xách tay di động
Các mode thở: VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP
Màn hình cảm ứng xoay 360 độ, hệ thống báo động hiệu quả.
Thông khí không xâm nhập (NIV) có bù hở khí tự động.
Có tùy chọn theo dõi etCO2.
Ắc quy tích hợp với thời gian hoạt động ≥ 8 giờ
25 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 6
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | - Máy chính với máy in nhiệt gắn trong: 01 bộ
2 | - Cáp đo điện tim: 01 cái
3 | - Cáp đo SpO2 và đầu đo SpO2 dùng cho cả người lớn và trẻ em: 01 cái
4 | - Đầu đo nhiệt độ da: 01 cái
5 | - Ống dẫn khí đo huyết áp: 01 cái
6 | - Bao đo huyết áp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ
7 | - Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc
8 | - Pin: 01 cái
9 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
10 | - Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Theo dõi, cảnh báo các thông số trong hồi sức cấp cứu tối thiểu gồm: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ
Có chức năng kết nối mạng với các máy theo dõi bệnh nhân khác và với máy theo dõi bệnh nhân trung tâm qua cổng mạng LAN
Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại
Có chức năng kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến
Có chức năng hướng dẫn thông minh khi có báo động
Có đo huyết áp nhanh giúp tiết kiệm thời gian nhanh và giảm đau khi đo NIBP
Lưu và xem lại ≥ 120 giờ vết dưới dạng đồ thị và bảng
Dải đo và độ chính xác
Điện tim (ECG)
Số lượng điện cực: ≥ 3
Tần số đáp ứng: ≤ 0,05 đến ≥ 150Hz
Dải đếm nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút
Độ chính xác: sai số ± ≤ 2 nhịp/phút
Phân tích loạn nhịp
Phương pháp phân tích: phương pháp đối chiếu đa mẫu
Số kênh: ≥ 2 kênh
Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến ≥ 99 VPC/phút
Tin nhắn loạn nhịp: ≥ 25 Nhịp
Có thể gọi lại loạn nhịp
Mức chênh ST
Số kênh: ≥ 1 kênh
Dải đo mức chênh ST: ±≤ 2,5mV
Nhịp thở:
Dải đo: trong khoảng từ 0 đến ≥ 150 nhịp/phút
Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút
Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2)
Dải đo: từ 0 đến 100%
Độ chính xác: ±≤ 3%
Cài đặt âm lượng đồng bộ: điều chỉnh được
Đo mạch: dải đo khoảng từ ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút
Nhiệt độ
Dải đo: từ 0 độ C đến 45 độ C (±5 độ)
Độ chính xác: ≤ 0,2 độ C
Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 0,1 đến ≥ 45 độ C
Đo huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Phương pháp đo: dao động kế
Phạm vi hiển thị áp suất trong bao: khoảng 0 đến ≥ 300 mmHg
Sai số: ≤ ±3 mmHg
Phương pháp đo: bằng tay, liên tục, định kỳ
Thời gian đo: người lớn/trẻ em: ≤ 11 giây, sơ sinh: ≤ 5 giây
Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em ≥ 300mmHg, trẻ sơ sinh: ≥ 150mmHg
Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn
Các mục hiển thị: tâm trương, tâm thu, giá trị trung bình
Dò khí: ≤ 3 mmHg/phút
Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD hoặc tương đương
Kích thước: ≥ 10 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh
Phương pháp hiển thị dạng sóng: Cố định
Số dạng sóng: ≥ 4 cho ECG, nhịp thở, sóng xung SpO2
Hiển thị các thông số tối thiểu: bao gồm Nhịp tim, nhịp VPC, phép đo ST, NIBP, giá trị SpO2, nhịp xung, nhiệt độ
Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp xung và nhịp thở
Có thể cài đặt ≥ 12 màu hiển thị
Tốc độ quét: có thể lựa chọn tối ≥4 mức từ 6,25 đến 50 mm/giây
Báo động
Phân loại báo động: ≥ 3 loại khẩn cấp, cảnh báo, thông báo
Các mục báo động: bao gồm giới hạn mức cao/thấp, loạn nhịp, báo động giữa các giường, báo động kỹ thuật
Tắt báo động: tắt báo động, cài đặt lại báo động, ngưng báo động, tắt tất cả báo động
Có báo động bằng âm thanh cho từng mức
Lịch sử báo động: ≥ 9 file trên một màn hình
Máy in
Phương pháp in: ma trận nhiệt
Số vết: ≥ 3 vết
Độ rộng in: 46 (±10%) mm
Tốc độ giấy: có thể lựa chọn ≥ 3 mức từ 12,5 đến 50 mm/s
Điện áp cung cấp: AC và DC
DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động ≥ 6 giờ
26 | Máy phá rung tim Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung:
- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau
- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Phụ kiện kèm theo:
2022-01-02 | Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 cái
2022-02-02 | Bản đánh sốc người lớn và trẻ em: 01 bộ
2022-03-02 | Cáp điện tim 3 điện cực: 01 bộ
2022-04-02 | Bộ nối điện cực tạo nhịp ngoài: 01 bộ
2022-05-02 | Bộ điện cực tạo nhịp ngoài: 01 bộ
2022-06-02 | Pin sạc: 01 chiếc
2022-07-02 | Giấy in: 01 cuộn
2022-08-02 | Gel tiếp xúc: 01 lọ
3 | Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy chính
Loại sốc: Bằng tay, đồng bộ và tự động sốc ngoài (AED)
Năng lượng tối đa: ≥ 270J
Độ chính xác năng lượng: ± ≤ 1J (tại 2J); ± ≤ 2J (tại 5J); ± ≤ 10% (tại các mức ≥ 50J)
Dạng sóng ra: hai pha, năng lượng không thay đổi
Thời gian nạp: ≤ 7 giây đạt năng lượng tối đa
Năng lượng nạp:
Hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình
Chức năng xả năng lượng đồng bộ
Thời gian xả: 60ms từ đỉnh sóng R
Màn hình
Loại LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 5,5 inch
Số vết: tối đa ≥4 vết
Tốc độ quét ECG ít nhất ở tốc độ 25 mm/giây
Hiển thị tham số: nhịp tim
Điện tim ECG
Đạo trình điện tim: I, II, III
- Hiển thị độ nhạy tối thiểu: 10mm/mV
Độ nhạy: x1/4, x1/2, x1, x2, x4
Thời gian phục hồi: ≤ 4 giây
- CMRR: ≥ 100 dB
Tạo nhịp
Độ rộng xung: 40 ms +/- 10%
Tần số tạo nhịp: từ ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp/phút
Cường độ tạo nhịp: từ ≤ 20 đến ≥ 200 mA
Chế độ tạo nhịp: yêu cầu và cố định
Máy in
Có ít nhất các tốc độ in: 25 và 50 mm/giây
Độ nhạy tối thiểu: 10mm/mV
Nguồn điện: AC và DC (Ắc quy trong máy)
Ắc quy sạc trong máy với thời gian sạc ≤ 3 giờ
Số lần sốc tối thiểu khi nạp đầy: ≥ 50
27 | Bộ đặt nội khí quản Nhóm: 3 | Bộ | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%,
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
* | Loại 4 lưỡi bao gồm:
1 | Cán tay cầm: 01 Cái
2 | Lưỡi Miller số 00: 01 Cái
3 | Lưỡi Miller số 0 : 01 Cái
4 | Lưỡi Miller số 1: 01 Cái
5 | Lưỡi Macintosh số 1 : 01 Cái
6 | Hộp đựng: 01 Cái
7 | Pin: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Vật liệu làm bằng thép không gỉ
Có thể hấp tiệt trùng
Dùng soi thanh quản, đặt nội khí quản
28 | Xe đẩy đựng dụng cụ cấp cứu Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 6 | Cái | 5
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Xe đẩy: 01 bộ
2 | Giá đựng đồ: 01 chiếc
3 | Thùng đựng rác: 02 chiếc
4 | Cọc truyền 4 móc: 01 chiếc
5 | Tấm cứng thực hiện CPR: 01 chiếc
6 | Ổ cắm điện đính trên thân xe: 01 ổ
7 | Chìa khóa tổng các ngăn kéo: 01 chiếc
8 | Bình đựng bơm kim tiêm sau khi sử dụng: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Vật liệu:
Tấm nóc xe đẩy có kèm tay cầm: nhựa ABS hoặc tương đương
Lan can trên nóc tủ: thép không gỉ 304
Các trụ thân xe: hợp kim nhôm
Các tấm bao quanh thân xe: nhựa ABS hoặc tương đương
Kích thước tổng thể khoảng: 750 x 470 x 900 mm (± 10%)
Ngăn kéo có thể lắp ráp, phân chia ngăn thuốc tùy ý
Có 4 bánh xe có đường kính: ≥ 100 mm, hai bánh có khóa hãm
29 | Máy soi ven Phân nhóm thiết bị chính: | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy soi ven + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
2 | Bộ chuyển nguồn: 01 cái
3 | Chân đế có bánh xe di chuyển: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy chính:
Thiết bị sử dụng ánh sáng hồng ngoại bước sóng ánh sáng từ 520 (±10%)nm /830(±10%)nm
Mức năng lượng laser 485 (±10%) nJ / 270 (±10%) nJ.
Khoảng cách điều chỉnh thiết bị trên bề mặt da từ ≤ 15 đến ≥ 25 cm.
Có chế độ nghịch đảo nâng cao khả năng hiển thị các tĩnh mạch nhỏ ở cả bệnh nhân sơ sinh
Màn hình:
Máy hiển thị bản đồ mạch máu trên bề mặt da
Có màn hình hiển thị
Có chức năng điều chỉnh ≥ 3 mức độ ánh sáng
Pin dự phòng
Sử dụng pin Li-Ion hoặc tương đương
Thời gian sử dụng liên tục: ≥ 2 giờ
Thời gian sạc pin từ ≤ 4h
30 | Bàn khám bệnh người lớn Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Cái | 7
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bàn khám bệnh kèm đệm: 01 bộ
2 | Bánh xe có khóa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1900 x 600 x 700)mm (±10%)
Vật liệu bằng sắt sơn tĩnh điện
Khung mặt bàn bằng hộp 25x50mm (±10%), dày ≥1,4mm
Mặt bàn và phần đầu nâng bằng mút bọc giả da dày ≥7cm
Phần đầu nâng có thể thay đổi góc nâng từ 0 đến ≥ 60 độ
31 | Hệ thống khám nội soi tai mũi họng Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở đi
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ
2 | Đầu camera và miệng nối: 01 bộ
3 | Nguồn sáng lạnh + bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
4 | Dây dẫn sáng : 01 bộ
5 | Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế : 01 cái
6 | Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính 4 mm : 01 cái
7 | Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính 2,7 mm: 01 cái
8 | Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ: 01 cái
9 | Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái
10 | Bộ máy tính, máy in màu, máy in đen trắng, phần mềm, cáp chuyển đổi: 01 bộ
11 | Bộ lưu điện 2KVA online: 01 bộ
12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
13 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bộ xử lý hình ảnh camera:
Bộ xử lý hình ảnh có khả năng cung cấp hình ảnh chất lượng với bộ xử lý kỹ thuật số
Có phơi sáng tự động
Có chức năng nhớ tự động cân bằng trắng
Có thể gắn ≥ 4 chức năng của camera và các thiết bị ngoại vi
Có chức năng dừng hình hoặc tương đương
Tín hiệu video đầu ra có ≥ 2 loại
Đầu camera 1 chip
Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/3" CCD, CMOS hoặc tương đương
Độ phân giải hình ảnh tối thiểu: 1920 x 1080 pixels
Nguồn sáng nội soi
Sử dụng nguồn sáng lạnh LED hoặc tương đương
Loại bóng đèn: LED hiệu suất cao hoặc tương đương
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ
Có thể điều chỉnh cường độ sáng
Nhiệt độ màu: ≥ 6400K (±500K)
Dây dẫn sáng, cỡ ≥3,5 mm, chiều dài ≥300 cm
Màn hình chuyên dụng
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế
Độ phân giải ≥ 1920 x 1080
Kích thước ≥ 21,5 inch
Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ, đường kính ≥5,5 mm, chiều dài khoảng 19 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính ≥4 mm, chiều dài khoảng 18 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hướng nhìn 0 độ, đường kính ≥2,5 mm, chiều dài khoảng 11 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Bộ máy tính (CPU, màn hình, bàn phím, chuột, cáp kết nối): 01 bộ
- Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5 thế hệ 11; RAM 8GB MB; Ổ cứng: 500GB; Ổ DVD R/W; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
Máy in màu
Kiểu máy in: In phun màu
Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi
Tốc độ in trắng/đen: ≥ 33 ppm
Tốc độ in màu: ≥ 15 ppm
Kết nối: USB
Máy in đen trắng
32 | Bộ ghế khám và điều trị răng Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bộ cánh tay và mâm dụng cụ: 01 bộ
2 | Tay khoan nhanh: 02 Chiếc
3 | Tay khoan chậm: 02 chiếc
4 | Bộ hút nước bọt: 01 bộ
5 | Bồn nhổ: 01 bộ
6 | Đèn nha khoa: 01 bộ
7 | Bàn đạp điều khiển: 01 cái
8 | Ghế nha sĩ đồng bộ: 01 cái
9 | Các loại tay khoan nhanh (siêu tốc), tay khoan chậm: 01 bộ
10 | Đèn trám quang trùng hợp đồng bộ: 01 bộ
11 | Máy cạo vôi răng siêu âm đồng bộ: 01 bộ
12 | Đèn tẩy trắng răng đồng bộ: 01 bộ
13 | Giương soi cho bệnh nhân đồng bộ: 01 bộ
14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ
15 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Ghế bệnh nhân:
Nệm ghế được bọc bằng chất liệu da cao cấp.
Có thể lập trình và lưu trữ ≥ 5 vị trí ghế
Có công tắc an toàn khi ghế có sự cố
Tựa đầu khớp đôi.
Góc tựa lưng: từ ≤ 110 độ đến ≥ 170 độ
Kích thước dài ≥ 180cm
Khoảng nâng hạ tối đa 800mm (± 10%), tối thiểu 400mm (± 10%)
Tải trọng tối đa: ≥ 130kg
Hệ thống mâm tay khoan được trang bị:
Mâm nha sĩ có ≥ 5 vị trí gác dụng cụ.
Có đèn đọc phim
Có một khay để dụng cụ, có thể tháo rời
Có van điều chỉnh nước và hơi
Có đồng hồ đo áp lực hơi
Hệ thống bồn nhổ:
Bồn nhổ bằng sứ có thể xoay 180 độ
Có nút xả và tự động dừng sau một thời gian
Có hệ thống hút chế hòa khí
Có hệ thống làm ấm nước súc miệng
Hệ thống đèn
Đèn LED hoặc tương đương
Cường độ sáng: từ ≤ 8000 lux đến ≥ 25000 lux.
Nhiệt độ màu: 5000K (± 10%)
Tay đèn có thể tháo rời và hấp tiệt trùng
Bàn đạp điều khiển
Bàn đạp điều khiển đa chức năng, có thể điều khiển tốc độ dụng cụ động lực, chuyển động của ghế, vận hành tay khoan phun nước đơn hoặc không nước, bật tắt đèn
Ghế nha sĩ có bánh xe
Tựa lưng có thể cố định hoặc thay đổi vị trí
33 | Bộ dụng cụ khám bệnh | Bộ | 5
33.1 | Bộ dụng cụ khám bệnh (cấu hình 1) Không phân nhóm | Bộ | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Đầu đèn khám tai: 01 chiếc
2 | Đầu đèn khám mắt: 01 chiếc
3 | Đầu khám mũi: 01 chiếc
4 | Gọng dẫn quang cong khám thanh quản: 01 chiếc
5 | Cặp gương soi thanh quản số 3 và 4: 01 bộ
6 | Kẹp giữ đầu lưỡi: 01 chiếc
7 | Bóng đèn thay thế: 01 bóng
8 | Cán pin: 01 chiếc
9 | Bộ loa soi tai: 01 bộ
10 | Hộp đựng: 01 hộp
11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ
12 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Đầu đèn khám tai
Các thấu kính phóng đại với độ phóng đại ≥ 4 lần, dạng có thể tháo ra được, xoay ≥ 2 mặt, thăm khám mũi khi sử dụng loa thăm khám ≥ 9 mm
Đầu đèn khám mắt
Dùng với đèn chân không
Vòng điều chỉnh hội tụ từ 0 đến ≥ +20 và từ 0 đến ≤ -20 điôp
Các thấu kính hiệu chỉnh từ ≥+0,5 đến ≤ -20 điôp
Đầu khám mũi
Bằng kim loại mạ crôm, van mở có thể điều chỉnh
Gọng dẫn quang cong
Bằng kim loại mạ crôm, tháo/lắp với cán đèn
Gương soi thanh quản
2 gương soi thanh quản đường kính 20 (±10%)mm và đường kính 22 (±10%)mm dùng để chiếu sáng và thăm khám vùng thanh quản
33.2 | Bộ dụng cụ khám bệnh (cấu hình 2, Bộ khám treo tường) Không phân nhóm | Bộ | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Trạm khám dùng điện có 5 cán tay cầm và Module gắn các đầu đèn: 01 bộ
2 | Đầu đèn khám mắt: 01 cái
3 | Đầu đèn khám tai: 01 cái
4 | Đầu đèn soi họng: 01 cái
5 | Nhiệt kế hồng ngoại treo tường: 01 bộ
6 | Huyết áp kế treo tường: 01 bộ
7 | Gọng dẫn quang: 01 cái
8 | Giá để loa soi tai: 01 cái
9 | Loa soi tai: 01 cái
10 | Gương soi thanh quản: 01 cái
11 | Đầu đèn khám mũi: 01 cái
12 | Nắp chụp nhiệt kế: 01 cái
13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ
14 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Đầu đèn khám tai
Các thấu kính độ phóng đại ≥ 4x
Kính quang học xoay hai chiều với độ phóng đại ≥ 3x
Bóng đèn LED
Có bộ đẩy bỏ ống soi tai
Đầu đèn khám mắt
Thấu kính hiệu chỉnh cho ≥ 85 giá trị diopter
Điều khiển vòng khẩu độ bằng tay, cố định hình sao, khe và lưới
Thiết bị điều chỉnh hội tụ với lực giữ Zero
Nhiệt kế đo qua tai
Công nghệ đo: sử dụng sóng hồng ngoại
Có chức năng làm ấm trước đầu dò
Màn hình hiển thị: LCD
Có nút bấm tháo bỏ vỏ bọc đầu dò
Có bộ nhớ lưu lại kết quả lần đo trước
Thời gian đo: ≤3 giây
Độ chính xác: ±(≤ 0,2) độ C
Bộ khám huyết áp treo tường
Độ chính xác: ± (≤3) mmHg
Đầu đèn soi họng
Bóng đèn LED
Truyền dẫn quang
Thanh trượt dùng để cố định và tháo các tấm đè lưỡi bằng gỗ
Đầu đèn khám mũi
Bóng đèn LED
Các thấu kính xoay có thể tháo rời với độ phóng đại ≥ 2,5x
Truyền dẫn quang
34 | Đèn khám bệnh và làm tiểu phẫu Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Cái | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Chân đế đèn có bánh xe: 01 bộ
2 | Chân, giá treo, đầu đèn: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Cường độ sáng: ≥ 45.000 Lux
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 50.000 giờ
Có thể điều chỉnh độ cao: ≥ 1200mm
Bóng đèn LED
Có bánh xe di chuyển
35 | Máy chiếu thử thị lực tự động Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chiếu thử thị lực kèm chân đế: 01 cái
2 | Giá đỡ máy: 01 cái
3 | Bộ điều khiển từ xa: 01 bộ
4 | Màn chiếu: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Khoảng cách khúc xạ: ≤3 đến ≥6 mét
Kích thước màn chiếu: ≥24 inch
Số sơ đồ: ≥ 35
Đèn chiếu: Led hoặc tương đương
Độ sáng: ≥200 CD/m2
36 | Máy đo huyết áp tự động Phân nhóm thiết bị chính: 4 | Máy | 5
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tấm để khuỷu tay: 01 tấm
2 | Băng đo tay: 01 cái
3 | Giấy in: 01 cuộn
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Loại máy đo huyết áp không xâm lấn tự động, có các chức năng đo: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp động mạch trung bình, nhịp mạch
Bao đo có thể điều chỉnh góc đo phù hợp với từng bệnh nhân
Có cảm biến phát hiện khuỷu tay và đèn chỉ thị khi tay đặt đúng vị trí
Có màn màn hình hiển thị
Dữ liệu đo lường có thể được truyền trực tiếp qua USB
Dải đo: Huyết áp từ 0 đến ≥ 290 mmHg
Nhịp mạch: từ ≤ 40 đến ≥180 nhịp/phút
Độ chính xác: Huyết áp ± ≤ 3mmHg
37 | Máy đo khúc xạ tự động Phân nhóm thiết bị chính: 4 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính tích hợp màn hình hiển thị: 01 máy
2 | Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc
3 | Mắt mẫu để căn chỉnh máy: 01 chiếc
4 | Bàn đặt máy đi kèm: 01 chiếc
5 | Giấy tựa cằm: 01 cuộn
6 | Giấy in nhiệt: 01 cuộn
7 | Bao trùm máy: 01 chiếc
8 | Bộ bàn ghế làm việc: 01 bộ
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 quyển
10 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 quyển
c | Thông số kỹ thuật
Các chế độ đo:
Đo kết hợp khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động
Đo đường kính đồng tử và giác mạc
Có chế độ chụp hình ảnh
Đo đường cong nền lắp kính áp tròng
Thông số đo khúc xạ tự động:
Đo độ cầu (SPH): -25 ≤ S ≤+22 Diop (bước nhảy 0.12 Diop/ 0.25 Diop)
Đo độ trụ (CYL): 0 ≤ C ≤±10 Diop (bước nhảy 0.12 Diop/ 0.25 Diop)
Góc trục (AX): 0 độ ≤ AX ≤180 độ (mức điều chỉnh : 1 độ)
Khoảng cách đỉnh giác mạc đến vật kính: 0/10/12/13.5/15 mm
Khoảng cách đồng tử (PD): 10 ≤ PD ≤ 85mm
Kích thước đồng tử tối thiểu có thể đo được: ≤ 2mm
Thông số đo độ cong giác mạc tự động:
Độ cong giác mạc: 5 ≤ R ≤ 10,2 mm (bước nhảy 0,01mm )
Độ khúc xạ giác mạc: 33D ≤ K ≤ 67,5 Diop ( bước nhảy 0,12 Diop / 0,25 Diop )
Độ loạn giác mạc: 0 ≤ A ≤ -15 Diop ( bước nhảy 0,12 Diop /0,25 Diop )
Góc trục (AX) : 0 ≤ AX ≤ 180 độ (mức điều chỉnh: 1 độ )
Có thể đo đường kính giác mạc bệnh nhân trong khoảng 2 ≤ D ≤ 12mm ( Bước nhảy 0,1mm )
Hệ thống nâng cằm điều khiển bằng mô tơ có khoảng cách di chuyển ≥ 65 mm
Máy in nhiệt (khổ giấy 57mm), in PDF thông qua máy in mạng
Kết nối:
Có cổng RS 232, cổng mạng (Lan 10/100), cổng VGA , Cổng USB
38 | Đèn soi đáy mắt Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Đầu đèn soi đáy mắt: 01 chiếc
2 | Tay cầm: 01 chiếc
3 | Bộ sạc: 01 hộp
4 | Bóng đèn thay thế: 01 bóng
5 | Hộp đựng: 01 hộp
c | Thông số kỹ thuật
Đèn được thiết kế chống bụi lọt vào thấu kín
Điều chỉnh được độ sáng liên tục
Phù hợp với tất cả đồng tử lớn cũng như nhỏ
39 | Sinh hiển vi khám mắt Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Máy mới 100%,
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính bao gồm bộ phóng đại: 01 máy
2 | Hệ thống ống kính: 01 chiếc
3 | Camera đồng bộ: 01 Bộ
4 | Phần mềm lưu giữ, phân tích hình ảnh đi kèm: 01 chiếc
5 | Đèn định thị ngoài: 01 chiếc
6 | Bàn đặt máy chính hãng đi kèm: 01 chiếc
7 | Tựa cằm: 01 chiếc
8 | Bao trùm máy: 01 chiếc
9 | Máy tính để bàn kèm phụ kiện : 01 bộ
10 | Bộ bàn ghế làm việc
11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
12 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Độ phóng đại: ≥ 5 độ phóng đại
Độ phóng đại thị kính: ≥ 12,5x
Bộ lọc tối thiểu: lọc cản vàng, vàng, xanh lá cây, xanh lam, đỏ
Có dịch chuyển thân đèn
Nguồn sáng: LED
Có điều chỉnh độ sáng
Camera có độ phân giải ≥12MP
Bộ máy tính:
- Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU ≥ core i5 thế hệ 11, RAM ≥ 8GB; Ổ cứng: ≥ 500GB; Ổ DVD R/W; - Màn hình LCD ≥ 19,5 inch; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
Máy in laser đen trắng
40 | Máy test đường huyết nhanh Không phân nhóm | Máy | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy kèm pin: 01 chiếc
2 | Thiết bị lấy máu: 01 chiếc
3 | Kim lấy máu: 01 hộp
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương
Hệ thống này bao gồm: Máy đo kèm pin, que thử và dung dịch chứng , thiết bị lấy máu kèm 1 trụ 6 kim.
Dung lượng bộ nhớ: ≥ 720 kết quả đường huyết và ≥ 32 kết quả kiểm chứng cùng thời gian và ngày
Tự động tắt: ≥ 90 giây
Loại máy đo: Máy đo thích hợp để sử dụng liên tục.
Giao diện: USB: cổng kết nối micro-B; Bluetooth
Kết nối tần số vô tuyến: Công nghệ Bluetooth
Tốc độ đo ≤ 10 giây
41 | Máy điện châm đa năng Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Điện cực không can thiệp: 01 bộ
3 | Dây dẫn kẹp cá sấu làm điện châm: 01 bộ
4 | Xe đẩy máy chính hãng: 01 cái
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình điều khiển
Khả năng hiển thị thời gian điều trị, tần số điều trị, cường độ dòng điều trị...
Chức năng: dùng kim châm cứu thông thường để làm điện châm và kim châm cứu công nghệ làm châm cứu mà không can thiệp xuyên qua da.
Kênh làm việc: ≥ 6 kênh ra kim châm cứu thông thường và ≥ 6 kênh ra kim không can thiệp xuyên qua da
Chế độ làm việc: ≥6 chế độ điều trị khác nhau.
Khả năng lưu động: đặt trên xe đẩy lưu động giữa các khoa phòng hoặc tháo ra khỏi xe để xách tay
Lực hút: có thể điều chỉnh
Cường độ dòng điều trị: ≥ 30mA
Thời gian điều trị: từ ≤ 1 đến ≥ 99 phút
Mode điều trị: hỗn hợp, xung, liên tục
42 | Máy điện tim 6 kênh Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 6
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Cáp điện tim: 01 bộ
3 | Điện cực trước ngực: 06 quả
4 | Điện cực chi: 04 chiếc
5 | Ắc qui (pin): 01 chiếc
6 | Giấy ghi: 01 cuộn
7 | Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc
8 | Xe đẩy máy inox: 01 chiếc
9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Máy điện tim 6 kênh, có màn hình màu hiển thị đồng thời ≥ 6 đạo trình điện tim
- Tự động mở rộng ghi đạo trình khi phát hiện loạn nhịp
- Tốc độ thu thập mẫu: ≥ 8000 mẫu/giây
- Độ nhạy tối thiểu loại: 10 mm/mV (±2%)
- Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim
- Hệ số lọc nhiễu: ≥ 100 dB
- Có bộ lọc nhiễu điện
- Tần số đáp ứng: từ ≤ 1 Hz đến ≥150 Hz
- Kích thước màn hình: ≥ 5,5 inch
- Độ phân giải màn hình: ≥ (320 x 240) điểm
- Số kênh ghi có thể lựa chọn tối thiểu: 3, 6 kênh
- Tốc độ giấy có thể lựa chọn tổi thiểu: 10; 12,5; 25; 50 mm/s
- Có thể lưu giữ ≥ 40 file
43 | Máy điện xung và điện phân Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt chất lượng chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Điện cực điện xung: 04 tấm
3 | Vỏ đựng điện cực: 04 cái
4 | Đai thắt điện cực: 02 cái
5 | Xe để máy: 01 cái
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có tín hiệu thông báo khi kết thúc
Chương trình điều trị : Chương trình điều trị bằng dòng điện kích thích
Có màn hình hiển thị
Điện trị liệu:
Số kênh điện xung điều trị : ≥ 02 kênh
Thời gian điều trị : Từ ≤ 1 đến ≥ 30 phút
44 | Máy kéo giãn cột sống Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giường kéo dãn: 01 cái
2 | Đầu kéo dãn: 01 cái
3 | Bộ đai kéo dãn cho vùng cổ, xương chậu và ngực: 01 bộ
4 | Bộ ngắt mạch khẩn cấp cho bệnh nhân: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy kéo giãn cột sống
Kích thước bàn kéo (Dài x Rộng): 2100 x 750 (±10%)
Có các chế độ: tĩnh, ngắt đoạn, chuỗi
Có công tắc dừng khẩn cấp khi có sự cố bất thường
Thời gian điều trị: ≤ 1 đến ≥ 90 phút hoặc liên tục
Thời gian nghỉ: từ ≤ 1 đến ≥ 90 giây
Lực kéo: từ 0 đến ≥ 90 kg
Giường bọc da chống khuẩn
Chiều cao giường có thể điều chỉnh.
45 | Máy điều trị bằng sóng xung kích Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Tay súng bắn sóng xung kích: 01 cái
3 | Lọ gel tiếp xúc: 01 cái
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Có ≥ 4 chế độ làm việc
Chế độ hoạt động: từ ≤ 1Hz đến ≥ 20 Hz
Áp suất: từ ≤ 1 đến ≥ 5bar
46 | Máy laser châm kết hợp laser chiếu ngoài Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Đầu phát laser: 01 cái
3 | Công tắc khóa mở: 01 cái
4 | Kính bảo vệ mắt: 02 cái
5 | Xe đẩy đồng bộ: 01 cái
6 | Bàn đạp chân: 01 cái
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Nguồn laser: Liên tục
- Bước sóng: ≥ 650nm
- Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc tần số
- Tần số: từ 1 đến ≥ 100.000Hz
- Tia laser đỏ ≥ 650nm
- Âm thanh: Khi kết thúc chu trình điều trị
- Tín hiệu âm thanh hình ảnh
- Công suất: Có thể điều chỉnh
- Vùng quan sát thực của chùm tia
- Đường kính chùm tia: ≥ 8mm (1cm từ đầu tay cầm).
- Chế độ phân kỳ chùm tia: < 15 độ
- Hiển thị đồ họa: Máy hiển thị các thống số quan sát
- Năng lượng: Có thể điều chỉnh
- Thời gian: ≤ 1 giây đến ≥ 60 phút
- Công suất nguồn trung bình: ≥ 3,2W
- Bước sóng: ≥800nm
47 | Máy điều trị bằng từ trường Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Bản cực từ tính đầy đủ: 02 bộ
3 | Vỏ bọc bản cực: 02 Bộ
4 | Đai giữ bản cực: 02 bộ
5 | Nam châm thử từ tính: 01 bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Số kênh hoạt động: ≥ 02 kênh
Công suất từ trường: từ ≤ 25 đến ≥ 45 mT
Có chức năng giữ nhiệt độ
Bảo vệ: Quá dòng đầu vào, quá dòng đầu ra, quá nhiệt
Có đèn cảnh báo nhiệt độ cài đặt
Có màn hình hiển thị
Bảo vệ thiết bị: Lớp I, loại BF
Thời gian điều trị: từ ≤ 1 đến ≥ 99 phút
Có đèn cảnh báo tín hiệu đầu ra
48 | Máy điều trị nhiệt nóng lạnh Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 Chiếc
2 | Đầu phát nhiệt nóng, lạnh: 01 Chiếc
3 | Xe đẩy để máy đồng bộ: 01 Chiếc
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ trị liệu: từ ≤ -18 độ C đến ≥ + 45 độ C
Có màn hình hiển thị
Có cảm biến nhiệt độ
Nhận diện khu vực trị liệu: Bằng ánh sáng
Công nghệ phát nhiệt: Bằng điện
Công nghệ cập nhật hỗ trợ: Wi-fi
Điều trị:
+ Phục hồi - giảm đau, chống viêm trong y học thể thao
+ Phục hồi – định hình các nhóm cơ trong chỉnh hình phục hồi chức năng
+ Phục hồi tái tạo chống lão hóa trong chỉnh hình phục hồi chức năng
+ Săn chắc - chống cellulite, chống rạn da trong trị liệu
+ Khuôn mặt - chống nhăn, chống lão hóa khi điều trị vùng mặt - cổ
49 | Máy siêu âm điều trị đa tần Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Đầu phát siêu âm loại nhỏ: 01 cái
3 | Đầu phát siêu âm loại lớn: 01 cái
4 | Lọ gel siêu âm: 01 lọ
5 | Xe đặt máy: 01 cái
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Thời gian điều trị: từ ≤1 đến ≥30 phút
Có lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Lưu trữ chương trình điều trị riêng cho người sử dụng
Có thư viện bệnh lý
Chế độ điều trị Liên tục và Xung
Tần số siêu âm điều trị: 1MHz và 3MHz
Kích thước đầu phát siêu âm: ≥1 cm­2 và ≥4 cm­2
Cường độ tối đa ≥1,5W/cm² (chế độ liên tục), ≥3W/cm² (chế độ xung)
50 | Máy sóng ngắn điều trị Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Điện cực phát tròn: 02 chiếc
3 | Cáp điện cực: 02 cái
4 | Tay giá đỡ điện cực: 02 chiếc
5 | Đèn thử sóng: 01 Chiếc
6 | Xe đẩy máy: 01 chiếc
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Ngôn ngữ tối thiểu có tiếng Anh
Di chuyển bằng bánh xe
Có tín hiệu khi hết thời gian điều trị
Di chuyển bằng bánh xe
Chế độ điều trị liên tục hoặc xung (±10%): 1:3; 2:3; 3:3
Độ rộng tần số xung từ ≤ 5 đến ≥ 800 xung trên giây
Độ rộng xung từ ≤ 20 ms đến ≥ 400 ms
Công suất phát sóng: từ ≤ 1W đến ≥ 400W
Thời gian điều trị: từ 0 đến ≥ 30 phút
Chu kỳ: từ ≤ 1,25 ms đến ≥ 200 ms
51 | Máy xoa bóp bằng khí nén Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Dây đai chân trái và chân phải cỡ M: 02 chiếc
3 | Dây đai chân trái và chân phải cỡ L: 02 chiếc
4 | Dây đai tay trái và tay phải: 02 chiếc
5 | Bộ chuyển đổi giắc cắm đến các khoang : 02 bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Áp suất nén: ≥ 100 mmHg.
Thời gian điều trị: Có thể điều chỉnh từ 1 đến ≥180 phút.
Số khoang: ≥ 12 khoang
Tự động xả khí
Có tín hiệu báo khi kết thúc điều trị
Áp lực cung cấp: Tối đa ≥ 3 Atm.
Tích hợp các chương trình trị liệu có sẵn: ≥20 chương trình
Công suất máy nén khí: ≥ 20 lít / phút.
52 | Bồn paraffin ≥ 30 L Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bồn đun chính: 01 chiếc
2 | Bàn phím điều khiển: 01 bộ
3 | Máy khuấy: 01 chiếc
4 | Khay nến Paraffin: 30 chiếc
5 | Van xả Paraffin: 01 chiếc
6 | Điều khiển từ xa: 01 chiếc
7 | Tủ điện nguồn: 01 tủ
8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
9 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Cấu tạo thép bằng không gỉ
Bảng điện tử gắn phía trước hoặc bên hông của máy, có thể tháo rời
Máy khuấy: cánh khuấy ngược dòng
Dung tích đựng paraffin: ≥ 50 Lít
Nhiệt độ điều chỉnh: từ ≤ 55 độ C đến ≥ 80 độ C
Thời gian, chức năng đảo khuấy parafin: từ ≤ 1 đến ≥ 90 phút
Có chương trình khử trùng bồn chứa cụ thể
Tích hợp nhiều cơ chế an toàn
Có cảnh báo nhiệt độ sáp trên 80 độ
53 | Bàn xiên quay nâng hạ điện Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bàn xiên quay nâng hạ điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
2 | Khung giường: 01 bộ
3 | Nệm giường: 01 bộ
4 | Bộ đai cố định: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Số khúc: ≥ 4 khúc
Tải trọng an toàn: ≥ 150 kg
Góc nghiêng tối đa: 90 độ
Chiều cao bàn từ sàn: 55 cm (±10%)
Chiều cao người dùng tối đa: 200cm (±10%)
Đường kính bánh xe: ≥12cm
Hệ thống phanh riêng: Trên mỗi bánh xe
Độ dày đệm: ≥4 cm
54 | Bàn Bo-bath điện Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giường nâng hạ bằng điện: 01 chiếc
2 | Bảng điều khiển: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Tải trọng làm việc: ≥ 240 Kg
Phần tựa lưng có thanh trợ lực
Điều chỉnh góc tựa lưng từ 0 độ đến ≥ 75 độ
Nâng hạ bằng điện
Kích thước: Dài 2000 x Rộng 1200mm (±5%), Chiều cao có thể điều chỉnh từ ≤ 500mm đến ≥1000mm
Bánh xe có thể gập được vào để cố định giường
Có công tắc điều khiển nâng hạ điện
55 | Hệ thống tập chi trên chi dưới Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Hệ thống | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Màn hình hiển thị: 01 chiếc
3 | Ghế ngồi: 01 chiếc
4 | Bộ phụ kiện tiểu chuẩn kèm theo: 01 bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có ≥ 3 chế độ tập luyện
Điều chỉnh bàn đạp nhanh bằng tay
Chiều rộng và bán kính bàn đạp có thể điều chỉnh với chốt an toàn
Có chốt điều chỉnh độ cao
Có bánh xe di chuyển
Có màn hình hiển thị
Phân tích chi tiết trong ≥10 buổi tập luyện gần nhất
Hiển thị kết quả tập luyện
Có bộ đếm thời gian
Tích hợp các chương trình đào tạo cài đặt sẵn
Kích thước điều chỉnh được: Chiều cao từ ≤ 100 đến ≥120 cm, Chiều dài từ ≤ 80 đến ≥110 cm, chiều rộng ≥65 cm
Trọng lượng người dùng tối đa: ≥ 130kg
Máy tập chân từ ≤ 50 đến ≥120 mm
Máy tập cánh tay: 100 mm (±10%)
Có tín hiệu bằng âm thanh
56 | Hệ thống tập phản xạ thần kinh Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 Cái
2 | Khung treo cố định: 01 Cái
3 | Máy tính bảng kèm phần mềm cài đặt: 01 Bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Sử dụng để tăng tính phối hợp, nhận thức và phản xạ
Khả năng kết nối qua wifi và phần mềm điều khiển
Quản lý dữ liệu người tập
Có các kiểu hiển thị khác nhau và hiệu ứng âm thanh trong luyện tập
Phù hợp cho mọi lứa tuổi
Kích thước (±10%): 80 cm x 70 cm x 20 cm
57 | Máy tập đi Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính : 01 bộ
2 | Màn hình điều khiển với chương trình luyện tập: 01 bộ
3 | Hệ thống giá đỡ, đai bệnh nhân: 01 bộ
4 | Công tắc an toàn khẩn cấp: 01 chiếc
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bề mặt thảm chạy: dạng đai trượt, hấp thụ sốc
Kích thước bề mặt thảm chạy (±10%): 160 x 50 cm
Phạm vi tốc độ: từ 0 đến ≥ 20 km/h
Phạm vi độ dốc/nghiêng: từ 0 đến 20%
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 180 x 110 x 260 cm (±10%)
Mức độ ồn: ≤ 75 db (A)
Công suất động cơ: ≥ 1,3 kW
Độ nghiêng có thể điều chỉnh liên tục từ 0% đến ≥ 20%
Có bàn phím điều khiển
Trọng tải bệnh nhân: ≥250kg
Lan can có thể điều chỉnh chiều cao và chiều rộng
Chức năng đảo ngược hướng đi/ luyện tập
Có nút dừng hoặc dây kéo khẩn cấp an toàn trên lan can
Khung đỡ có thể điều chỉnh chiều cao và chiều rộng
Có khung đỡ cho trẻ em
58 | Ambu bóp bóng người lớn Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Cái | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bóp bóng người lớn sử dụng nhiều lần: 01bộ
2 | Mask thở số 5: 01 bộ
3 | Ống thông khí thở các cỡ 80mm, 90mm, 100 mm (±10%): 01 bộ
4 | Túi chứa khí: 01 bộ
5 | Dây dẫn oxy: 01 bộ
6 | Hộp đựng bằng nhựa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Loại dùng nhiều lần
Thao tác bằng tay, bóp bóng, dung tích ≥ 1500ml
Dùng để mở miệng bệnh nhân và phòng ngừa lưỡi bệnh nhân bịt đường khí.
Bóng bóp và mặt nạ dùng cho người lớn: có thể tiệt trùng bằng nồi hấp
59 | Bộ làm ẩm ô xy Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Bộ | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Lưu lượng kế: 01 chiếc
2 | Bình làm ẩm: 01 chiếc
3 | Ổ cắm khí ô xy chuẩn DIN: 01 chiếc
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Sử dụng cho loại khí Oxy
- Áp lực đầu vào ≥ 5bar
- Lưu lượng từ 0 đến 15 lít/phút
- Đầu cắm đực chuẩn DIN cho khí Oxy
- Bình làm ẩm ≥ 130 ml
60 | Bơm tiêm điện Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 15
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
2 | Kẹp cọc truyền: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình màu ≥ 4 inch
Ắc quy loại sạc bên trong động liên tục ≥ 12 tiếng khi mất điện lưới.
Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL
Chế độ đặt liều: Có các chế độ mL/giờ, μg/kg/phút, mg/kg/giờ
Dải cài đặt tốc độ tiêm: từ ≤ 0,01 đến ≥ 1.200 mL/giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm
Thể tích dịch đặt trước: từ 0,1 đến ≥ 9000 mL
Có chế độ không đặt giới hạn dịch tiêm
Cài đặt thời gian tiêm:
Từ 1 phút đến ≥ 99 giờ 00 phút
Có chế độ không đặt giới hạn thời gian tiêm
Có cài đặt liều
Có cài đặt nồng độ pha thuốc, lượng thuốc, thể tích dung dịch pha thuốc
Tốc độ tiêm nhanh bolus tối đa: ≥ 1200 ml
Thời gian tiêm nhanh: ≥ 60 phút
Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: từ 0 đến ≥ 9000 mL
Độ chính xác máy: ± ≤ 1%
Ngưỡng áp lực báo tắc: ≥ 120 kPa, có ≥ 8 mức
Báo động trong các trường hợp: tắc đường tiêm truyền, gần hết dịch, ắc quy yếu, nhắc ấn phím START
Lưu và xem dữ liệu: xấp xỉ ≥ 10.000 sự kiện
Tiêm nhanh Bolus không cần ấn và ấn phím
Chức năng gọi phím tắt
Có âm báo khi tắt nguồn
61 | Bơm truyền dịch Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 15
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 máy
2 | Dây nguồn: 01 chiếc
3 | Bộ cảm biến đếm giọt: 01 bộ
4 | Kẹp cọc truyền: 01 chiếc
5 | Pin trong máy: 01 chiếc
6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
7 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Màn hình LCD màu hoặc tương đương, kích thước ≥ 4 inch
Tốc độ truyền: từ ≤ 1 đến ≥ 300 mL/giờ
Cài đặt thể tích dịch truyền: từ ≤ 0,1 đến ≥ 9000mL
Cài đặt thời gian truyền dịch: từ ≤ 1 phút tới ≥ 99 giờ
Đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím tối đa: ≥300mL/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/mL)
Độ chính xác: ≤ ±10%
Chế độ báo động: Tắc đường truyền, gần hết chai dịch, có khí trong đường truyền, cửa bơm mở, hết dịch truyền, ắc quy yếu, ắc quy hỏng, báo động lại.
Có hiển thị thể tích dịch đã truyền, loại dây truyền dịch
Pin: Hoạt động ≥ 5 giờ
62 | Máy đo độ bão hòa oxy cầm tay Không phân nhóm | Máy | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính với màn hình: 01 chiếc
2 | Cảm biến kẹp ngón tay sử dụng nhiểu lẩn: 01 chiếc
3 | Dây nguồn và bộ sạc: 01 bộ
4 | Pin sạc lắp sẵn bên trong máy: 01 chiếc
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Mức âm thanh: Cao, thấp, tắt âm thanh
Bộ nhớ: nhịp mạch và độ bão hòa (tối đa 72 giờ)
Nhịp tim (HR) từ ≤ 20 đến ≥250 nhịp/phút, sai số ± (≤ 2) nhịp/phút
Đo nồng độ Oxy (SPO2) từ 0 đến 100%, sai số: ± (≤ 2%)
Loại cầm tay.
Màn hình màu TFT LCD hoặc tương đương ≥ 2,5 inch
Hiển thị dạng số và đồ thị
Pin sạc sử dụng nhiều lần
63 | Máy đo huyết áp Không phân nhóm | Máy | 30
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 máy
2 | Bao đo huyết áp (cỡ M, L): 02 chiếc
3 | Ống dẫn khí: 01 chiếc
4 | Pin sạc và bộ sạc pin: 01 chiếc
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Công nghệ đo: dao động
Màn hình hiển thị LCD
Máy hiển thị tối thiểu: huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, nhịp tim, trạng thái pin, mức bơm hơi, lỗi đo.
Có hai chế độ đo: bằng tay và tự động
Đo nhịp tim: từ ≤ 40 đến ≥ 200 nhịp/phút.
- Dải đo huyết áp:
+ Huyết áp tâm thu: từ ≤ 60 đến ≥ 250 mmHg
+ Huyết áp tâm trương: từ ≤ 40 đến ≥ 200 mmHg
- Phạm vi hiển thị huyết áp: từ 0 đến ≥ 300 mmHg
- Độ chính xác:
+ Huyết áp: ± (≤ 3) mmHg
+ Nhịp tim: ± (≤ 5)%
- Kích thước bao đo: size M, L
- Có khả năng cài đặt áp suất bơm hơi: ≥ 4 mức
- Tự động tắt máy khi không sử dụng khi dùng pin
64 | Máy hút dịch Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 2
Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Bình chứa dịch dung tích 5000ml: 02 bình
3 | Vòng giữ bình cố định: 02 vòng
4 | Bình bẫy an toàn: 02 bình
5 | Bộ lọc chống nhiễm khuẩn và chống thấm nước: 02 bộ
6 | Bộ dây silicone đường kính: 02 bộ
7 | Đầu nối dùng cho ống hút silicone có cỡ từ đường kính: 02 bộ
8 | Bánh xe: 01 bộ
9 | Pedal bàn đạp chân: 01 chiếc
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Là loại không dầu
Áp lực chân không tối đa: ≤ - 90 kPa
Lưu lượng khí tối đa: ≥ 60 lít/phút
Mức tiếng ồn: ≤ 52 dBA
65 | Máy khí dung Không phân nhóm | Máy | 8
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | - Máy chính: 01 chiếc
2 | - Bình nước: 01 chiếc
3 | - Nắp cốc thuốc: 01 chiếc
4 | - Dây xông cỡ M: 01 chiếc
5 | - Miếng ngậm: 01 chiếc
6 | - Cốc thuốc: 02 chiếc
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy sử dụng công nghệ siêu âm tạo hạt khí dung
Có màn hình LED hoặc tương đương
Có chức năng điều chỉnh tốc độ xông và thể tích dòng khí, thời gian xông
Tần số siêu âm: ≥ 1,5 MHz
Tốc độ xông có thể điều chỉnh, lên đến: ≥3 ml/phút
Kích thước hạt: ≤ 5 μm
Lượng khí tối đa: ≥15 L/phút
Dung tích cốc thuốc: Khoảng ≥ 150 ml
66 | Tủ làm ấm dịch truyền Phân nhóm thiết bị chính: | Cái | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | - Máy chính: 01 chiếc
2 | - Bộ gá máy: 01 cái
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Có thể điều chỉnh mức nhiệt: từ ≤ 36 đến ≥ 39 độ C
- Báo động bằng âm thanh và hình ảnh
- Có sẵn hai ống tiêu chuẩn kích thước 4 mm & 5 mm
- Tốc độ chảy: Từ 1 đến ≥15ml/phút
- Kích thước ống
- 4AF/4BA: 3,1 đến 4mm
- 5AF/DBA: 4,1 đên 5mm
- Hệ số dòng chảy: Từ 1 đến ≥20 ml/min
- Báo động nhiệt độ 42.5 độ C Nhiệt độ ra
67 | Cọc truyền di động Không phân nhóm | Cái | 30
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cọc truyền: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Vật liệu chính: Inox 304
Điều chỉnh độ cao(mm): từ ≤ 1700 đến ≥ 2400mm
Chân đế có 5 bánh xe, có tối thiểu 3 bánh có phanh, rộng: 550 (±5%) mm, đường kính bánh xe ≥ 50mm (±5%)
Móc treo chai dịch: ≥ 4 móc
68 | Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường và bàn ăn Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Bộ | 250
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giường hai quay tay kèm bàn ăn: 01 cái
2 | Đệm: 01 bộ
3 | Cọc truyền: 01 cái
4 | Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái.
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh - Việt: 01 bộ
6 | Tủ đầu giường: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
*Giường điều khiển bằng tay quay
Kích thước: Dài 2200 x rộng 980 x cao 500mm (±5%)
Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng lên tới ≥ 70 độ, đỡ chân ≥ 35 độ bằng 02 tay quay
Tải trọng ≥ 170kg.
Giường kèm đệm, cọc truyền.
Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường.
Mặt giường nằm làm bằng thép được phủ epoxy, được chia làm 04 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt.
Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời và hoán đổi cho nhau.
Bánh xe chống ồn, đường kính 125mm (±5%), có khóa hãm riêng biệt
Lan can có nút khóa/mở giúp nâng lên/hạ xuống.
Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời và hoán đổi cho nhau.
* Tủ đầu giường:
Kích thước: Dài 470 x rộng 470 x cao 750mm (± 10%).
Mặt tủ làm bằng nhựa ABS.
Bàn ăn gắn trên thành giường, có thể gập lại.
Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo
Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra, có thanh treo khăn ở hai bên tủ.
69 | Giường bệnh nhân phòng kỹ thuật Không phân nhóm | Cái | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Khung giường bệnh nhân: 01 cái
2 | Đầu giường bệnh nhân: 02 cái
3 | Cọc màn: 02 cái
4 | Đệm giường: 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước giường (Dài x Rộng x Cao): 1950 x 900 x 550mm (±10%)
Vật liệu: INOX 304
Làm bằng Inox 304 hộp 30 x 60 x 1mm (±10%)
Đầu giường: Làm bằng Inox ống liền phi ≥ 30mm, dày ≥ 1 mm, Thang ngang khung song đầu giường làm bằng Inox phi 22mm, các song dọc đầu giường làm bằng Inox phi ≥16 x 1 mm (±10%).
Đầu giường một đầu cao ≥800mm (±10%) có gắn bảng kẹp hồ sơ bằng INOX tấm dày 1mm, đầu còn lại cao ≥900mm (±10%)
Giát giường gồm hai phần :
Phần nâng đầu và lưng dài ≥ 560mm (±10%) có khung INOX 25 x 25x1 mm (±10%), có 12 nan bằng INOX 10 x 40 x 1mm (±10%) cách đều hàn với khung, có thể điều chỉnh góc nghiêng từ 0÷45 độ bằng cơ cấu chống thanh răng, thanh răng dày 2 mm dập gân tăng cứng.
Phần còn lại là phần thân giường cố định hàn với khung có 13 nan bằng INOX 10 x 40 x 1mm (±10%)ách đều, được hàn tăng cứng cùng bốn thanh INOX 25x 25 x 1mm (±10%) với khung giường .
Cọc màn: Hình chữ U, làm bằng INOX phi 16 x 1 mm (±10%).
Đệm giường : Ruột bằng PE không sẹp; Bên ngoài bọc vải giả da, độ dày đệm ≥ 5cm
70 | Tủ sấy điện Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ chính: 01 chiếc
2 | Giá đỡ dụng cụ: 02 chiếc
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
– Thể tích: ≥108 lít
– Số khay cung cấp: ≥2
- Số rãnh có thể lắp khay tối đa: ≥5
– Chịu tải để tối đa/khay: ≥ 20 kg
– Chịu tải để tối đa của tủ: ≥ 175 kg
– Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 5 độ C trên nhiệt độ môi trường đến 300 độ C
– Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1 độ C lên đến 99,9 độ C; 0,5 độ C từ 100 độ C
– Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A
– Cài đặt ngôn ngữ tối thiểu có: tiếng Anh
Có màn hình hiển thị
– Bộ cài đặt thời gian có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày.
– Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt
– Hiệu chuẩn: có thể lựa chọn tự do 3 giá trị nhiệt độ
– Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (độ C hoặc độ F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian, múi giờ
– Đối lưu không khí: đối lưu tự nhiên
– Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí 10%
– Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện
– Kiểm soát nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ, tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200 độ C trên nhiệt độ cài đặt
– Tự chẩn đoán để phân tích lỗi
– Cổng kết nối qua mạng Ethernet
– Cửa: cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với 2 điểm khóa.
– Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm.
– Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm
71 | Nồi cách thủy Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bể cách thủy: 01 chiếc
2 | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Dung tích: ≥ 45 Lít
- Có màn hình hiển thị số nhiệt độ
- Cấu tạo bằng thép không gỉ
- Điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ 5 độ C trên nhiệt độ môi trường đến + 95 độ C
- Có bộ điều khiển vi xử lý PID controller với hệ thống tự chuẩn đoán lỗi
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt
- Độ lệch nhiệt độ : ± 0,1 độ C
- Độ phân phối nhiệt độ: ± 0,25 độ C
- Phụ kiện kèm: đã bao gồm nắp tháp
Có núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
2 cảm biến Pt100 thuộc lớp A, mạch 4 dây, có thể kiểm soát lẫn nhau và đạt hiệu suất cao khi có cùng giá trị nhiệt độ.
Đồng hồ kỹ thuật số có thể điều chỉnh trong phạm vi từ 1 phút đến 999 giờ với các trạng thái: đang hoạt động, tạm dừng, đạt nhiệt độ cài đặt
Có máy bơm, có thể tắt mở riêng. Máy bơm tắt khi kết thúc quá trình.
Hiệu chuẩn trên bộ điều khiển.
Báo động bằng âm thanh và đèn khi quá trình kết thúc, khi xác nhận đầu vào cũng như khi mực nước quá thấp; khi đó, bộ phận gia nhiệt được tự động ngắt.
Khi có sự cố quá nhiệt xảy ra (cao hơn nhiệt độ cài đặt xấp xỉ 10 độ C), bộ phận gia nhiệt sẽ được tắt.
Bộ điều khiển quá nhiệt điện tử làm việc tự do TWW lớp 3.1 bộ giới hạn quá nhiệt TWB lớp 2 (có thể điều chỉnh nhiệt độ cài đặt).
Độ chia và độ chính xác là 0,1 độ C khi < 99 độ C; là 1 độ C khi > 100 độ C.
Bộ bảo vệ quá nhiệt cơ học TB thuộc lớp bảo vệ 1, tự động ngắt khi nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tối đa của bếp xấp xỉ 30 độ C.
72 | Nồi hấp điện ≥ 50 Lít Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Khay để dụng cụ: 02 chiếc
3 | Giăng silicon dự phòng: 02 chiếc
4 | Chai đựng nước ngưng: 01 chiếc
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
6 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Thể tích: ≥ 50 lít
Khoảng nhiệt độ: từ 110 đến ≥ 125 độ C
Áp suất tối đa: ≥ 0,18 Mpa
Thời gian cài đặt: từ ≤ 1 giây đến ≥ 99 phút
Xả khí: cảm biến nhiệt và thời gian được kiểm soát
Có van xả nước
Vật liệu làm bằng thép không gỉ SUS304
Có công tắc an toàn quá áp
Có kiểm tra áp suất nước
73 | Tủ ấm Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ chính: 01 chiếc
2 | Khay để dụng cụ: 02 chiếc
3 | Giá để dụng cụ: 01 chiếc
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Thể tích: ≥ 400 lít
Khoảng nhiệt độ hoạt động: từ ≤ 5 độ C đến ≥ 80 độ C
Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1 độ C
Đối lưu tự nhiên
Có màn hình hiển thị
Cổng Ethernet phía sau thiết bị để đọc dữ liệu ghi và ghi trực tuyến
Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, phía sau bằng thép mạ kẽm
Bộ đếm ngược thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày
74 | Tủ ấm 37 đến 80 độ C Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ chính: 01 chiếc
2 | Khay để dụng cụ: 02 chiếc
3 | Giá để dụng cụ: 01 chiếc
4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
5 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Khoảng nhiệt độ hoạt động: từ ≤ 5 độ C ≥ 80 độ C
Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1 độ C
Có màn hình hiển thị
Cổng Ethernet phía sau thiết bị để đọc dữ liệu ghi và ghi trực tuyến
Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, phía sau bằng thép mạ kẽm
Bộ đếm ngược thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày
75 | Tủ lạnh âm sâu Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ chính: 01 chiếc
2 | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Làm lạnh trực tiếp
Độ ồn: ≤ 50 dB
Dải nhiệt độ điều khiển tối đa: đến -86 độ C
Bộ điều khiển vi xử lý
Có màn hình hiển thị
Dung tích tủ: ≥ 420 lít
Tính năng:
Có nhiều chức năng cảnh báo
Tủ có bánh xe, 1 lỗ kiểm tra nhiệt độ, 3 cửa trong, cổng USB, báo động từ xa
76 | Tủ lạnh bảo quản hóa chất, sinh vật phẩm Không phân nhóm | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Giá để mẫu: 12 cái
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kiểm soát nhiệt độ chính xác duy trì từ ≤ 2 độ C đến ≥ 8 độ C trong toàn bộ thiết bị với mức tăng có thể điều chỉnh ở 0,1 độ C
Truy xuất dữ liệu nhiệt độ
Đèn chiếu sáng LED hoặc tương đương
An toàn:
+ Độ đồng đều nhiệt độ 3 độ C
+ Điều khiển nhiệt độ vi xử lý, hiển thị màn hình kỹ thuật số.
+ Có cảnh báo sự cố nhiệt độ cao/ thấp, cửa khép hờ, lỗi cảm biến, mất điện, pin yếu.
Kiểu tủ đứng, 2 cửa kính
Chế độ rã đông: Tự động
Độ ồn: ≤ 43 dB
Dải nhiệt độ điều khiển: từ ≤ 2 đến ≥ 8 độ C
Bộ điều khiển vi xử lý
Có màn hình hiển thị
Đèn chiếu sáng bên trong tủ, có công tắc bật/tắt đèn ở bên ngoài
Dung tích tủ: ≥ 1300 lít
Chân tủ có bánh xe
Có cổng USB
77 | Máy cấy máu tự động Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 chiếc
2 | Bộ quét mã vạch : 01 bộ
3 | Bộ lưu điện online 3KVA: 01 chiếc
4 | Máy in đen trắng: 01 chiếc
5 | Bàn Inox mặt đá: 01 chiếc
6 | Bộ bàn ghế làm việc: 01 bộ
7 | Bộ chuẩn máy: 01 bộ
8 | Chai cấy máu hiếu khí: 01 bộ
9 | Chai cấy máu kỵ khí: 01 bộ
10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
11 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn
- Hệ thống phát hiện vi khuẩn: hoạt động theo nguyên lý đo màu
- Sử dụng công nghệ đo màu nếu vi khuẩn có hiện diện trong mẫu xét nghiệm, CO2 được sản xuất khi các vi sinh vật chuyển hóa chất nền trong môi trường nuôi cấy. Khi sự tăng trưởng của vi sinh vật sản xuất CO2, màu cảm biến ở đáy mỗi chay cấy thay đổi từ tối sang sáng
- Có tính năng tự động ủ, lắc và theo dõi liên tục chai môi trường đã cấy bệnh phẩm.
- Có tính năng báo động bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình khi phát hiện mẫu dương tính.
- Màn hình chuyển màu vàng khi có chai dương tính, chuyển màu đỏ khi có lỗi.
- Máy có tính năng tự động chuẩn và nhận biết chai ngay lập tức nhờ bộ phận giữ chai có trong mỗi ô.
Công suất máy: ≥120 chai Thời gian đọc: ≤ 10 phút/ lần
Có kết nối hệ thống LIS
Bộ máy tính
- Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5, tốc độ 2,6 GHz; RAM 4GB MB; Ổ cứng: 500GB; Ổ DVD R/W; - Màn hình LCD ≥19 inch; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
Máy in màu
Loại máy: máy in phun
Tốc độ in: 33 trang/ phút (Đen trắng), 15 trang/ phút (màu)
Độ phân giải: ≥5760x1440dpi
Khổ giấy: A4
Bộ lưu điện online: ≥ 3KVA
78 | Máy siêu âm đo độ đàn hồi gan Phân nhóm thiết bị chính: 2 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Máy
2 | Đầu dò Convex đa tần dùng thăm khám bụng, sản phụ khoa, tiết niệu : 01 chiếc
3 | Đầu dò Linear đa tần dùng cho thăm khám các bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp: 01 chiếc.
4 | Phần mềm siêu âm đàn hồi mô kèm phân tích định lượng: 01
5 | Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng: 01
6 | Máy in nhiệt đen trắng: 01 Chiếc
7 | Bộ lưu điện UPS online 2KVA: 01 Chiếc
8 | Bộ máy tính: 01 Bộ
9 | Máy in phun màu khổ giấy A4: 01 Chiếc
10 | Gel siêu âm 5 lít: 01 Can
11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
12 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Thân máy chính:
Thiết kế trên bốn bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy.
Số ổ cắm đầu dò hoạt động (không tính đầu dò bút chì): ≥04 cổng
Bộ nhớ loại SSD, dung lượng lưu ảnh trên ổ cứng: ≥345 GB
Bộ nhớ CINE: ≥770 MB
TGC và bàn phím ký tự: dạng số hóa điều khiển qua màn hình cảm ứng đa chạm
Tích hợp bộ làm ấm Gel siêu âm
Màn hình điều khiển:
+ Màn hình LCD, kích thước ≥10 inchs
Màn hình hiển thị:
+ LCD màu, kích thước ≥21 inchs
+ Có thể quay, lật và di chuyển
+ Màn hình có thể quay quanh trục: ± 90 độ
Các chế độ hoạt động:
B-mode
Hòa âm mô công nghệ mã hóa
M-mode
Mode dòng chảy màu
Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng
Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao
Mode M dòng chảy màu
Mode siêu âm đàn hồi mô
Mode siêu âm đàn hồi mô định lượng
Các kiểu hiển thị hình ảnh có:
Khả năng hiển thị đồng thời
+ B/PW
+ B/CFM hay PDI
+ B/M
+ B + CFM/M
+ Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW)
+ Dual B (B/B)
- Hiển thị nhiều hình (bốn hình)
- Zoom: Write/Read/Pan
- Hình ảnh màu hóa:
+ Màu hóa mode B
+ Màu hóa mode M
+ Màu hóa mode PW
Chức năng tạo hình:
Độ sâu hiển thị ảnh lên đến ≥48 cm
Tốc độ khung hình tối đa ≥3200 khung hình/giây
Số kênh xử lý số hóa: ≥380000 kênh
Mức thang xám: ≥256 mức
Dải động hệ thống: ≥ 400dB
Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời: ≥ 4
Kỹ thuật phát và thu nhận chùm tia siêu âm từ nhiều hướng (Hình ảnh phức hợp không gian): lên đến 9 góc quét
Kỹ thuật loại bỏ nhiều đốm sáng trên hình ảnh siêu âm với độ phân giải cao: lên đến 6 mức
Hình ảnh hòa âm mô: Dùng công nghệ mã hóa
Tự động tối ưu hóa hình ảnh
Tự động tối ưu hóa TGC
Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô
Chức năng mở rộng góc quét dạng convex: Có trên đầu dò Linear
Các thông số quét:
- Thông số quét của B mode
+ Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 90 dB
+ Bản đồ mức thang xám: ≥ 07 loại
+ Bản đồ màu: ≥ 9 loại
- Thông số quét của Mode M:
+ Độ khuếch đại: khoảng từ ≤ -20 dB đến ≥20 dB
+ Bản đồ mức thang xám: ≥ 07 loại
+ Màu hóa Mode M: ≥ 9 loại
- Thông số quét của Mode Doppler Xung
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 85 dB
+ Bản đồ thang xám: ≥ 8 loại
+ Tần số lặp xung PRF: 0,5 - ≥ 26 KHz với mode PW
+ Màu hóa phổ: ≥ 6 loại
+ Tốc độ quét PW: ≥ 8 bước
- Thông số quét của Mode dòng chảy màu (CFM):
+ Thay đổi đường nền: 0 - 100%, ≥ 10 bước
+ Độ sâu hội tụ CF/PDI: có thể cài đặt mặc định 10-100 % độ sâu vùng quan tâm
+ Góc lái tia CF/PDI: 0, ±20 độ
+ PRF: ≤ 0,1 - ≥23,5 kHz
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 40 dB
+ Lọc thành: ≥ 4 bước
+ Tích lũy màu: ≥ 8 bước
+ Kích thước đứng vùng quan tâm CF/PDI: có thể cài đặt mặc định trước
+ Độ sâu trung tâm CF/PDI (mm) của vùng quan tâm: có thể cài đặt mặc định trước
- Thông số quét của Mode Doppler năng lượng (PDI)
+ Bản đồ màu: ≥16 loại
+ Độ sâu hội tụ CF/PDI: có thể cài đặt mặc định 10 - 100 % độ sâu vùng quan tâm
+ Góc lái tia CF/PDI: 0, ± 20 độ
+ PRF: ≤ 0,1 – ≥ 23,5 kHz
+ Ngưỡng năng lượng: 0 - 100%, ≥10 bước
+ Độ khuếch đại: 0 - ≥ 40 dB
+ Tần số CF/PDI: lên đến ≥ 5 bước
- Hình ảnh hòa âm mô mã hóa
+ Thể hiện trên tất cả các đầu dò
+ Zoom mật độ đường ảnh: ≥ 5 bước
+ Bản đồ thang xám: ≥ 7 loại
+ Bản đồ màu: ≥ 9 loại
+ Độ khuếch đại: từ 0 đến ≥ 90 dB, 1 dB/bước
- Thông số quét của Mode siêu âm đàn hồi mô định lượng (Shear Wave)
+ Có trên đầu dò Convex và Linear
+ Đơn vị đo: kPa và m/s
+ Thang đo: 0-10m/s và 0-300kPa
+ Hiển thị hình đơn và hình đôi
- Thông số quét của Mode siêu âm đàn hồi mô (Elastography)
+ Có trên Convex, Linear, Phụ khoa
+ Chỉ số E: tối đa ≥8
+ Tỉ lệ E: tối đa ≥7
Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng (Freeze) tối thiểu có:
- Lọc nhiễu đốm
- Tối ưu hóa bản đồ xám
- TGC
- Màu hóa mode B và M
- Trung bình khung (chỉ có cho vòng lặp)
- Dải động
- Màu hóa phổ
- Định dạng hiển thị
- Điều chỉnh góc
- Độ khuếch đại toàn phần (vòng lặp động và tĩnh)
- Nén nhiễu Flash
- Zoom
- Tốc độ quét
- Độ khuếch đại hậu xử lý
- Thay đổi đường nền
- Đảo phổ
- Nén
- Triệt nhiễu
Các chức năng đo đạc tối thiểu có
- Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực
+ Đỉnh tâm thu (PS)
+ Cuối kỳ tâm trương (ED)
+ Cực tiểu tâm trương (MD)
+ Chỉ số PI
+ Chỉ số RI
+ Thời gian gia tốc
+ Gia tốc
+ PS/ED
+ ED/PS
+ Nhịp tim
+ TAMAX
+ Giá trị tốc độ cực đại (PVAL)
+ Lưu lượng dòng chảy
- Đo đạc/ Tính toán trong sản khoa
- Đo đạc / Tính toán Phụ khoa
- Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim,...
- Các phép đo trong siêu âm mạch máu
- Đo đạc và tính toán trong siêu âm tim
- Đo và tính toán niệu khoa
Các thông số kết nối
- Chuẩn kết nối: DICOM 3.0
- Khả năng kết nối có:
+ Cổng HDMI
+ Kết nối mạng Ethernet (RJ45)
+ Cổng Audio Out
+ Cổng kết nối USB
Các thông số của đầu dò:
- Đầu dò Convex đa tần
+ Ứng dụng: Ổ bụng, sản phụ khoa, niệu khoa, ...
+ Dải tần: từ ≤ 1,8 đến ≥ 4,9 MHz
+ Bán kính Convex: ≥ 50 mmR
+ FOV: ≥70 độ
- Đầu dò Linear đa tần
+ Ứng dụng: Phần nông (các bộ phận nhỏ), mạch máu
+ Dải tần: từ ≤ 3,5 đến ≥10 MHz
+ FOV (max): ≥51 mm
Máy in nhiệt đen trắng
+ Độ phân giải: ≥325 dpi
+ Khổ giấy in: 110 mm
+ In nhiệt
Bộ máy tính
+ CPU: Core i5 trở lên
+ RAM: ≥ 4GB
+ HDD: ≥ 500GB
+ Bàn phím, chuột quang
+ Màn hình máy tính LCD trở lên, kích thước ≥ 21”
Máy in màu
+ Độ phân giải: ≥ 5000 x 1440 dpi
+ Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút
+ In phun mầu
Bộ lưu điện 2KVA online
Công suất: ≥2000VA / 1200W
79 | Giường hồi sức cấp cứu có cân Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giường chính: 01 bộ
2 | Thành chắn: 01 bộ
3 | Cân điện tử tích hợp với màn hình cảm ứng: 01 bộ
4 | Bánh xe và hệ thống khóa: 01 bộ
5 | Tấm đầu giường: 02 chiếc
6 | Điều khiển gắn thành cho nhân viên y tế: 02 chiếc
7 | Điều khiển gắn thành cho bệnh nhân: 02 chiếc
8 | Đệm đồng bộ: 01 chiếc
9 | Giá để bình oxy: 01 chiếc
10 | Bàn để monitor/ghi chép: 01 chiếc
11 | Cọc truyền dịch: 01 chiếc
12 | Acqui dự phòng: 01 chiếc
13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
14 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Giường hồi sức cấp cứu có các tư thế: Nâng hạ lưng, nâng hạ chân, nâng hạ cao thấp giường, nâng hạ lưng và chân đồng thời, chuyển tư thế ghế ngồi, tư thế dốc đầu thấp cao
Thành chắn: có 4 thành chắn được nâng hạ độc lập. Ở hai bên thành chắn phía lưng và phía chân có tích hợp góc chỉ thị nâng lưng và góc nghiêng của giường.
Sử dụng công nghệ kháng khuẩn tích hợp đạt được chứng nhận SIAA và tiêu chuẩn ISO 22196.
Bảng điều khiển dành cho nhân viên y tế được tích hợp phía bên ngoài hai bên thành chắn phía phần lưng
Bảng điều khiển dành cho bệnh nhân bao gồm các phím chức năng: nâng/hạ lưng, nâng/hạ chân, nút báo gọi y tá
Bánh xe và hệ thống khóa: khóa bằng ≥2 cần đạp ở phía chân giường. Cần đạp có ≥ 3 vị trí: khóa hoàn toàn, di chuyển tự do, di chuyển với 1 bánh dẫn hướng.
Có ắc qui tích hợp với đèn báo chỉ thị
Cân điện tử có màn hình hiển thị, Sai số 0,1kg
Có CPR trên bảng điều khiển của nhân viên y tế, CPR ở hai bên thành giường
Chiều dài giường điều chỉnh: từ ≤ 2220 đến ≥ 2500 mm
Chiều rộng giường: ≥ 900mm
Chiều cao giường điều chỉnh: từ ≤ 810 đến ≥ 125mm
Tấm đầu giường, thành chắn, đế nệm được làm bằng nhựa đúc HDPE
Khung giường được làm bằng thép sơn tĩnh điện
Góc nâng lưng: 0 đến ≥70 độ
Góc nâng chân: 0 đến ≥25 độ
Trendelengburg/Reverse trendelengburg: 0 đến ≥15 độ
Tải trọng cân tối đa: ≥250kg
80 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính: 01 cái
2 | Mô-đun đo đa thông số: 01 cái
3 | Pin tích hợp: 01 cái
4 | Cáp đo ECG: 01 cái
5 | Điện cực dán ECG dùng cho người lớn: 01 gói
6 | Dây nối đo huyết áp không xâm lấn: 01 cái
7 | Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái
8 | Bao đo huyết áp không xâm lấn cho trẻ em, dùng nhiều lần: 01 cái
9 | Cảm biến SpO2 cho người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái
10 | Cảm biến nhiệt độ qua da kèm dây cáp: 01 cái
11 | Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn (gồm 1 dây đo IBP dùng nhiều lần + bộ đo huyết áp IBP 1 đường): 02 bộ
12 | Cảm biến đo CO2 dòng chính: 01 Cái
13 | Đầu nối với ống thở để cài cảm biến đo etCO2 dòng chính, sử dụng nhiều lần, cho người lớn/ trẻ em: 01 Cái
14 | Xe đẩy hoặc giá đỡ treo tường: 01 cái
15 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
16 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Màn hình hiển thị cảm cứng LCD ≥ 12 inch.
Theo dõi được tối thiểu các thông số sau: ECG, nhịp thở, nhiệt độ, SpO2, NIBP, IBP, etCO2
ECG:
+ Dải đo: từ ≤ 15 đến ≥300 nhịp/phút
+ Độ chính xác: ± (≤ 1%)
Nhịp thở:
Dải đo: từ 0 đến ≥170 nhịp/phút
Độ phân giải: ≤1 nhịp/phút
Huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Dải đo huyết áp không xâm lấn: từ ≤10 đến ≥270 mmHg;
Sai số trung bình tối đa: ± (≤5 mm Hg)
Huyết áp xâm lấn
Dải đo: từ ≤ (- 40) đến ≥ 350 mmHg
Độ chính xác: ±(≤1 mmHg)
Nhiệt độ
Dải đo: từ ≤ 0 đến 45 (±5%)độ C
Độ phân giải: ≤0,1 độ C
EtCO2:
Dải đo: từ ≤ 0 đến ≥ 150 mmHg
Độ chính xác: ±(≤2 mmHg), tại khoàn đo từ 0 đến ≥ 40 mmHg
SpO2
Dải đo SpO2 từ 0 - 100%
Độ chính xác: ≤ ± 2%
81 | Máy siêu âm chuyên tim 2D Phân nhóm thiết bị chính: 1 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Thân máy chính: 01 máy
2 | Màn hình quan sát: 01 cái
3 | Màn hình điều khiển: 01 cái
4 | Đầu dò Sector cho người lớn: 01 cái
5 | Đầu dò Sector cho trẻ em: 01 cái
6 | Đầu dò Linear: 01 cái
7 | Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn: 01 bộ
8 | Bộ phần mềm thăm khám tim trẻ em: 01 bộ
9 | Bộ phần mềm thăm khám tim thai: 01 bộ
10 | Bộ phần mềm thăm khám tổng quát: 01 bộ
11 | Bộ phần mềm thăm khám mạch máu: 01 bộ
12 | Bộ phần mềm siêu âm tim gắng sức: 01 bộ
13 | Bộ phần mềm thăm khám vi mạch: 01 bộ
14 | Hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 bộ
15 | Ổ ghi đĩa DVD: 01 bộ
16 | Máy in nhiệt đen trắng: 01 chiếc
17 | Máy in mầu: 01 chiếc
18 | Bộ lưu điện Online 2KVA: 01 bộ
19 | Giấy in đen trắng, gel siêu âm: 01 bộ
20 | Bàn, ghế làm việc: 01 bộ
21 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
22 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Số kênh số hóa: ≥4.718.592 kênh
- Tốc độ tính toán: ≥350.000.000 phép tính trên khung hình
- Dải động hệ thống: 280 dB
- Độ sâu thăm khám: tới 40 cm
- Thang xám: ≥256 mức
- Tốc độ thu hình: ≥1,900 hình/giây
Màn hình:
- Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước ≥21 inch
- Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
- Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1
– Góc quan sát mở: ≥178 độ
– Thời gian đáp ứng: <14 ms
– Có thể dịch chuyển 4 chiều
+ Trái / phải: ≥85 cm
+ Lên / xuống: ≥15 cm
Bảng điều khiển và giao diện với người sử dụng:
– Giao diện điều khiển: Màn hình màu cảm ứng ≥10 inch
– Bàn phím cảm ứng trên màn hình có thể nhập chữ số, văn bản
– Có thể điều khiển:
+ Điều khiển zoom độ nét cao/ xoay
+ Điều khiển chế độ kép
+ Bấm dừng hình
+ 8 nút điều khiển bù khuyếch đại
- Bảng điều khiển có thể dịch chuyển
+ Lên và xuống 20,3 cm
+ Xoay từ 0 độ đến 180 độ từ vị trí trung tâm
Đầu dò:
Đầu dò Sector cho người lớn
– Dải tần số từ ≤ 1 đến ≥5 MHz
– Trường quan sát: ≥90 độ
– Ứng dụng thăm khám: tim người lớn
– Ứng dụng tạo ảnh: 2D, Doppler liên tục, Doppler xung lái hướng, Doppler màu và Doppler tần số lặp lại xung mức cao, Doppler mô, tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm, tạo ảnh tối ưu hóa tự động, tạo ảnh hòa âm
– Hỗ trợ dẫn hướng sinh thiết
Đầu dò Sector cho trẻ em
– Dải tần số từ ≤ 3 đến ≥8 MHz
– Trường quan sát: ≥90 độ
– Ứng dụng thăm khám: tim trẻ em, thóp trẻ sơ sinh
– Ứng dụng tạo ảnh: 2D, Doppler liên tục, Doppler xung lái hướng, Doppler màu và Doppler tần số lặp lại xung mức cao, Doppler mô, tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm XRES, tạo ảnh hòa âm
Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám mạch máu sâu
– Dải tần số từ ≤ 3 đến ≥12 MHz
– Bề rộng mặt quét: ≥38 mm
– Ứng dụng thăm khám: mạch máu, phần nông, cơ xương khớp
– Ứng dụng tạo ảnh: Doppler xung lái hướng, Doppler màu, tạo ảnh năng lượng màu (CPA), tạo ảnh ghép cắt lát thời gian thực SonoCT, tạo ảnh toàn cảnh, tạo ảnh loại bỏ nhiễu đốm XRES và tạo ảnh hòa âm
- Ứng dụng thăm khám: mạch máu
Chế độ hiển thị ảnh:
- Ảnh thang xám 2D
- Chế độ M
- Chế độ M Doppler màu
- Chế độ M Doppler mô
- Chế độ M hình thang
- Chế độ M trong giải phẫu
- Tạo ảnh hòa âm mô (THI) với công nghệ đảo xung
- Tạo ảnh hòa âm với tạo ảnh ghép cắt lát thời gian thực
- Công nghệ tạo ảnh giảm nhiễu đốm
- Có khả năng thích ứng bù gain (AGC) cho người sử dụng thiết lập tối ưu TGC theo thời gian thực
- Chế độ đồng thời 2D, chế độ M
- Doppler màu
- Tạo ảnh năng lương màu (CPA) và CPA có hướng
- Doppler xung (PW) với tần số lặp lại xung mức cao
- Hiển thị màn hình chia hai và đồng thời cho ảnh 2D / Doppler xung
- Hiển thị màn hình chia hai cho Doppler liên tục (CW)
- Hiển thị màn hình chia hai cho dòng chảy màu, Doppler liên tục
- Hiển thị màn hình chia hai cho 2D, dòng chảy màu, Doppler xung
- Hiển thị màn hình chia hai cho 2D, CPA, Doppler xung
- Tạo ảnh Doppler mô (TDI)
- Hiển thị ba chế độ độc lập đồng thời 2D, dòng chảy màu, Doppler xung
- Hiển thị ba chế độ độc lập đồng thời 2D, CPA, Doppler xung
Tạo ảnh 2D, M-mode, Doppler liên tục có lái hướng,Phổ Doppler, Tạo ảnh Doppler mô (TDI); Tạo ảnh Doppler màu;Tạo ảnh hòa âm mô (THI);Tạo ảnh năng lượng màu (CPA)
Lưu trữ dữ liệu:
Dung lượng ổ cứng: ≥512 GB
Lưu trữ ≥ 350 thăm khám bệnh nhân
Có lập báo cáo theo cấu trúc
Cho phép lập thư mục thăm khám
Có thể lưu và lấy lại ảnh vào/ từ USB
Khả năng kết nối:
Số cổng lắp đầu dò: ≥4 cổng
Có cổng USB
Có cổng Display Port, S-Video
Kết nối DICOM đầy đủ
Máy in nhiệt đen trắng
Bộ lưu điện Online
82 | Máy đo đánh giá giấc ngủ Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung:
Máy mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | - Máy chính: 01 cái
2 | - Bộ kết nối điện cực: 01 bộ
3 | - Bộ kết nối tin hiệu không dây: 01 bộ
4 | - Cảm biến SpO2: 01 cái
5 | - Camera ghi hình: 01 cái
6 | - Bộ phần mềm ghi và phân tích sóng : 01 bộ
7 | - Bộ máy tính: 01 Bộ
8 | - Bộ lưu điện online 2KVA: 01 bộ
9 | - Máy in laser trắng đen: 01 cái
10 | - Bộ bàn chế làm việc: 01 bộ
11 | - Bộ điện cực vật tư tiêu hao đi kèm: 01 bộ
12 | - Cặp đựng máy: 01 chiếc
13 | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
14 | - Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có cổng vào Ngực/Bụng
Có cổng vào đo Nhịp tim
Có cổng vào Microphone
Có ngõ vào DC
Có cổng vào áp lực thở đường mũi
Có cổng vào cảm biến vị trí cơ thể
Bộ khuếch đại
Số kênh: ≥ 32 kênh
Ngõ vào cảm biến có tối thiểu: Các loại cảm biến cơ thể, Ngáy, Hơi thở, Áp lực đường thở.
Kênh DC: ≥ 6 kênh
Ghi xung SpO2
Tần số lấy mẫu ≥ 250 Hz
Độ phân giải mẫu: ≥16 bit
Camera theo dõi
Loại camera: Camera IP, quay Ngày/Đêm, có khả năng điều khiển hướng và phóng to thu nhỏ hình ảnh
Tỷ lệ Phóng to (Zoom): Zoom quang học ≥12x; Zoom kỹ thuật số ≥5x
Cảm biến hình ảnh: Cảm biến CCD hoặc CMOS
Tự động lấy nét: Có
Số lượng pixel: ≥ 0,9 Megapixe
Chế độ quay ánh sáng tối: Có màu ở ≤5 lux
Tính năng phần mềm điện não
Phần mềm có tối thiểu các kỹ thuật: Đo PSG - Ngưng thở khi ngủ
Ghi video: Đồng bộ video
Cơ sở dữ liệu: Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL
Cấu hình máy tính
CPU: Core i5 thế hệ 11 trở về sau
RAM ≥ 8GB
Ổ cứng SSD: ≥ 500 GB
Màn hình: LCD ≥ 21 inch
Bộ lưu điện Online 2KVA
Máy in đen trắng loại in A4
- Đen trắng, độ phân giải 600dpi loại khổ giấy A4
- Tốc độ in 12 trang / phút
83 | Máy điều trị bằng từ trường cao tần (Máy điều trị từ trường toàn thân) Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
2 | Bộ phụ kiện (bao gồm bộ phụ kiện tiêu chuẩn): 01 bộ
3 | Bàn kèm 2 vòng từ: 01 bộ
4 | Cặp từ dẹt : 01 bộ
5 | Xe đẩy máy: 01 cái
6 | Thẻ nhớ: 01 cái
7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ
8 | Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Chủng loại: Thiết bị trị liệu từ tính tạo ra một từ trường giúp cải thiện tái tạo mô, bao gồm cả các mô xương.
Có hệ thống che chắn để giảm đáng kể cảm ứng từ được tạo ra bên ngoài
Tần số trị liệu có thể điều chỉnh: từ ≤ 1 đến ≥100 Hz
Công suất cực đại: ≥ 80 Gauss
Số kênh ngõ ra: ≥ 4 kênh
Có nhiều chương trình đã lưu trữ
Có thể lưu thêm chương trình
Độ phân giải màn hình: ≥ 320 x 240px
Các ứng dụng trị liệu:
Chấn thương.
Khớp giả.
Hội chứng Sudeck (loạn dưỡng giao cảm phản xạ) và loãng xương.
Viêm khớp và thoái hóa khớp
Bệnh động mạch vành
Loét theo tư thế nằm
Bệnh vẩy nến
84 | Đèn đọc phim X-quang 2 phim Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Đèn đọc phim X-quang 2 phim: 01 chiếc
2 | Vật tư lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước phần đọc phim ảnh: 750x420mm (± 5%)
Công suất tối đa: ≥ 60W
Nguồn sáng: LED
Tuổi thọ LED ≥50.000 giờ
Độ sáng điều chỉnh liên tục trong khoảng từ 0 đến ≥ 4000cd/m2
Giá để bàn hoặc giá treo tường
Sử dụng cho các loại phim: phim kỹ thuật số, phim chụp nhũ ảnh vú
Chức năng cảm biến: Chức năng cảm biến tự động
Tính đồng nhất của chế độ xem: ≥ 90%
85 | Đèn đọc phim X-quang 3 phim Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Đèn đọc phim X-quang 3 phim: 01 chiếc
2 | Vật tư lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước phần đọc phim ảnh: 1100x420 mm (± 5%)
Công suất tối đa: ≥ 90W
Nguồn sáng: LED
Tuổi thọ LED ≥50.000 giờ
Độ sáng điều chỉnh liên tục trong khoảng từ 0 đến ≥ 4000cd/m2
Giá để bàn hoặc giá treo tường
Sử dụng cho các loại phim: phim kỹ thuật số, phim chụp nhũ ảnh vú
Chức năng cảm biến: Chức năng cảm biến tự động
Tính đồng nhất của chế độ xem: ≥ 90%
86 | Hộp hấp dụng cụ các loại Phân nhóm thiết bị chính: 6 | Cái | 30
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp và thông số kỹ thuật
Kích thước: 360 x 200 x 120 mm(±10%): 01 cái
Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được
Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút.
87 | Giá để dụng cụ Không phân nhóm | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cầu hình cung cấp
1 | Giá inox đột lỗ 4 tầng: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (2000 x 600 x 2000)mm (±10%)
Sử dụng inox SUS 304
Độ dầy tấm sàn tầng ≥ 1mm, mặt sàn được đục lỗ tạo độ thoáng, được gấp liền tấm.
Các tầng giá cách nhau khoảng 400 (±5%)mm, tầng dưới cùng cách nền 100 400 (±5%) mm.
Chân giá sử dụng hộp 30x30 (±5%) mm/ ống inox D36 (±5%), có điều chỉnh độ cao
88 | Giá để đồ vải Không phân nhóm | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cầu hình cung cấp
1 | Giá inox đột lỗ 4 tầng: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (2000 x 600 x 2000)(±10%) mm
Sử dụng inox SUS 304
Độ dầy tấm sàn ≥ 1mm, mặt sàn được đục lỗ tạo độ thoáng, được gấp liền tấm
Các tầng giá cách nhau khoảng 400 (±5%)mm, tầng dưới cùng cách nền 100 400 (±5%mm.
Chân giá sử dụng hộp 30x30 (±5%) mm/ ống inox D36 (±5%), có điều chỉnh độ cao
89 | Bàn để dụng cụ Không phân nhóm | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bàn inox 3 tầng: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1400 x 700 x 800) (±10%) mm
Mặt bàn và sàn phụ được gấp bằng inox 304 tấm, bo góc
Chân bàn sử dụng hộp inox 304 kích thước 40x40 (±5%)mm, dày ≥ 1,2mm
Có tăng chỉnh chiều cao
90 | Cân đo trọng lượng Không phân nhóm | Cái | 11
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cân trọng lượng có đo chiều cao (bao gồm pin sạc, bộ sạc pin và phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái
2 | Hiệu chuẩn lần đầu
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Trọng lượng cân tối đa: ≥ 200kg
Khoảng đo chiều cao của cân: từ ≤ 95 tới ≥ 210cm
91 | Cân kỹ thuật 0,01g Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Cân kỹ thuật + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
2 | Hiệu chuẩn lần đầu
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
4 | Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Có kết nối RS232
Có khóa an toàn
Có đồng hồ thể hiện thời gian thực (ngày và giờ)
Đơn vị đo: g, mg, ozt, lb
Ứng dụng: đo %, đếm mẫu; cân động vật, thống kê
Chức năng đo tỷ trọng
Khả năng cân: ≥ 2200 g
Độ đọc: ≤ 0,01g
Độ lặp lại: ≤ 0,01g
Độ tuyến tính: ≤ 0,02g
Kích thước đĩa cân: 130 x 130mm (± 10%)
92 | Giá để máy, thiết bị Không phân nhóm | Cái | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cầu hình cung cấp
1 | Giá inox đột lỗ 4 tầng: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): (1900x600x1900)mm (±10%)
Sử dụng inox SUS 304
Độ dầy tấm sàn tầng ≥1mm, mặt sàn đục lỗ, được gấp liền tấm, xung quanh mặt giá được chèn hộp tăng cứng.
Các tầng giá cách nhau khoảng 400 (±5%)mm, tầng dưới cùng cách nền 100 (±5%) mm.
Chân giá sử dụng hộp ≥ 30x30mm/ ống inox ≥ D36, có điều chỉnh độ cao
93 | Giá sách để hồ sơ bệnh án Không phân nhóm | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giá chính + phụ kiện tiêu chuẩn để lắp đặt: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Có ≥ 3 khoang
Kích thước phủ bì (Dài x Rộng x Cao): (2900x 450 x 2100mm) (±10%)
Gồm có 5 tầng để tài liệu, mỗi tầng sử dụng được cả 2 mặt
Hai bên hồi giá và nóc trên, dưới kiểu: kín
Đợt kiểu: di động, có thanh chắn giữa độ dày ≥ 1,2mm
Chất liệu: thép sơn tĩnh điện hoặc inox
94 | Giá để thuốc Không phân nhóm | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cầu hình cung cấp
1 | Giá inox đột lỗ 4 tầng: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1900x600x1900)mm (±10%)
Vật liệu: Inox SUS 304
Độ dầy tấm sàn tầng từ ≥ 1mm, mặt sàn đục lỗ, được gấp liền tấm, xung quanh mặt giá được chèn hộp tăng cứng.
Các tầng giá cách nhau khoảng 400 (±5%)mm, tầng dưới cùng cách nền 100 (±5%) mm.
Chân giá sử dụng hộp ≥ 30x30mm/ ống inox ≥ D36, có điều chỉnh độ cao
95 | Khay đựng dụng cụ Không phân nhóm | Cái | 40
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Khay đựng dụng cụ: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Vật liệu: Inox SUS 304
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 300 x 50mm (± 5%)
96 | Hệ thống bếp ga Không phân nhóm | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bếp gas công nghiệp 3 họng công suất cao: 01 chiếc
2 | Bếp đốt: 03 chiếc
3 | Hệ thống đường ống dẫn gas đồng bộ: 01 bộ
4 | Van an toàn: 01 bộ
5 | Hệ thống cấp nước: 01 bộ
6 | Vòi xả nước: 02 chiếc
7 | Van gas đánh lửa: 03 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (2100x750x1040) (±5%) mm
Vật liệu: Inox SUS 304 tấm dày ≥1,2mm
Chân bếp sử dụng ống Inox đường kính ≥ 48 mm, có điều chỉnh độ cao
Bếp đốt: kích thước (550x 350 x 200 ) mm (±5%)
97 | Tủ đựng dụng cụ Không phân nhóm | Cái | 18
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ thuốc: 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước khung (DxRxC): 800 (± 5%) mm x 400 (± 5%) mm x 1600 (± 5%) mm
Vật liệu: INOX 304
Khung tủ làm bằng Inox ≥25x25mm
Tủ có hai tầng :
- Tầng trên cao 900 mm (± 5%), mặt trước hai cánh kính có khung INOX 20mm (± 5%) x 20 mm(± 5%) dày ≥ 0,6 mm, bên trong có hai đợt kính chia đều thành 3 khoang, ba mặt còn lại bọc INOX .
- Tầng dưới cao 600 mm (± 5%) mặt trước hai cánh bọc INOX có khung INOX 20mm (± 5%) x 20 mm (± 5%) ≥ 0,6 mm, bên trong có đợt INOX chia đều thành 2 khoang, ba mặt còn lại bọc INOX.
Cánh tủ trên và dưới có tay nắm INOX, có khóa đóng mở nhẹ nhàng, chắc chắn.
Xung quanh tủ được bọc bằng INOX dày ≥ 0,5 mm
Phần chân tủ cao 100 mm (± 5%) có đóng nút cao su
98 | Tủ đựng thuốc Không phân nhóm | Cái | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ thuốc có bảng độc hoàn chỉnh: 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước khung (DxRxC): 800(± 5%)mm x 400(± 5%)mm x 1600 (± 5%)mm
Vật liệu: INOX 304
Khung tủ làm bằng Inox ≥25x25mm, dày ≥ 0,6 mm
Tủ có hai tầng:
- Tầng trên cao 900 (± 5%) mm, mặt trước hai cánh kính dày ≥ 5mm có khung INOX 20 (± 5%) x 20 (± 5%) mm dày ≥ 0,6 mm, ba mặt còn lại bọc INOX. Bên trong có ô hai ô bảng độc A, B cao 300 mm (± 5%) rộng 350 mm (± 5%) bên trong mỗi ô có sàn nghiêng chia ô để đựng thuốc, có khóa riêng từng ô bảng độc.
- Tầng dưới mặt trước hai cánh bọc Inox có khung cánh 20 (± 5%) mm x 20 mm (± 5%), bên trong có đợt Inox chia đều thành 2 khoang, ba mặt còn lại bọc Inox
Cánh tủ trên và dưới có tay nắm Inox, có khóa
Xung quanh tủ được bọc bằng Inox dày ≥ 0,5 mm
Phần chân tủ cao 100 (± 5%) mm có đóng nút cao su
99 | Xe đẩy bệnh nhân nằm Không phân nhóm | Cái | 15
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Xe đẩy cáng nâng hạ có bánh xe: 01 cái
2 | Đệm: 01 cái
3 | Thành chắn: 02 cái
4 | Cọc truyền: 01 cái
5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước Dài x Rộng (mm): 2000 ± 5% x 650 ±5% mm
Độ cao có thể điều khiển bằng tay quay (có trợ lực): từ ≤ 550 mm đến ≥ 750 mm
Góc nâng lưng cao nhất: từ 0 độ đến ≥ 60 độ
Tải trọng cáng: ≥ 200kg
Có lỗ cắm cọc truyền và vòng treo bình oxy
Vật liệu:
Khung xe cáng bằng sắt sơn tĩnh điện
Mặt cáng bằng thép tấm được đột lỗ, được chia thành ≥2 phần
Hai thành chắn bằng nhựa ABS
Đệm mút bằng vải giả da chống thấm nước dày ≥ 5cm
Bánh xe đường kính: 150 (± 5%) mm
Cọc truyền có thể thay đổi được chiều cao
100 | Xe đẩy bệnh nhân ngồi Không phân nhóm | Cái | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
1 | Xe đẩy và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Khung: hợp kim nhôm
Bánh xe đặc: Ngoài PU
Chiều rộng ghế ngồi 45 ± 5 cm
Tải trọng: ≥ 100 kg
Gấp lưng, có phanh sau
101 | Xe đẩy cấp phát thuốc Không phân nhóm | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Thân tủ và 4 bánh xe: 01 bộ
2 | Giá đựng đồ: 01 chiếc
3 | Thùng đựng rác: 02 chiếc
4 | Thùng rác đựng vật sắc nhọn (màu vàng): 01 chiếc
5 | Cọc truyền 4 móc: 01 chiếc
6 | Tấm cứng thực hiện CPR: 01 chiếc
7 | Ổ cắm điện đính trên thân xe: 01 ổ
8 | Chìa khóa tổng các ngăn kéo: 01 chiếc
9 | Bình đựng bơm kim tiêm sau khi sử dụng: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
- Vật liệu:
+ Tấm nóc xe đẩy có kèm tay cầm: nhựa ABS hoặc tương đương
+ Lan can trên nóc tủ: thép không gỉ 304
+ Các trụ thân xe: hợp kim nhôm
+ Các tấm bao quanh thân xe: nhựa ABS hoặc tương đương
Kích thước tổng thể: (750 x 475 x 920) ± 5% mm
Ngăn kéo có thể lắp ráp, phân chia ngăn thuốc
Gồm 5 ngăn kéo với khóa trung tâm:
+ 02 ngăn kéo nhỏ với chiều cao ngoài 80 (± 5%) mm. Kích thước bên trong: (430 x 375 x 70) (± 5%) mm
+ 02 ngăn kéo tầm trung với chiều cao ngoài 120 (± 5%) mm. Kích thước bên trong: (430 x 375 x 110) (± 5%) mm
+ 01 ngăn kéo lớn với chiều cao ngoài: 240 (± 5%) mm. Kích thước bên trong: (430 x 375 x 220) (± 5%) mm
Có chìa khóa tổng cho các ngăn kéo.
Có bàn viết đi kèm
Có giá đựng đồ gắn trên tủ
Có ổ cắm điện trên xe với chiều dài dây ≥ 5m
Có 4 bánh xe có đường kính khoảng ≥ 100 mm, ≥ 02 bánh xe có khóa hãm
102 | Xe đẩy đồ vải Không phân nhóm | Cái | 12
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | Xe đẩy dđồ vải hai ngăn: 01 chiếc
2 | Bánh xe đặc có khóa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (900 x 600 x 600) mm (±10%)
Chất liệu: inox SUS 304
Độ dày inox ≥ 0,6mm
Xe có bốn bánh xe đường kính ≥ 120 mm, hai bánh có phanh
Các lan can sử dụng ống inox phi ≥ (12x1) mm; tay đẩy và khung dựng nan can sử dụng inox ống phi 25 (± 5%), uốn 90 độ
103 | Xe đẩy dụng cụ Không phân nhóm | Cái | 12
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Xe chính: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 800 x 500 x 890mm (±10%)
Chất liệu: inox
Xe đẩy dụng cụ có 2 bánh xoay và 2 bánh cố định
Độ dày inox ≥ 0,6mm
Xe thiết kế 5 ngăn kéo có kích thước 690 x 140 x 450mm (±10%). Các ngăn kéo không chia ô nhỏ, có tay cầm đóng mở ngăn kéo trên ray trượt và có khóa từng ngăn
104 | Xe điều dưỡng tích hợp máy vi tính Không phân nhóm | Cái | 40
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
1 | Xe đẩy: 01 chiếc
2 | Bánh xe: 04 chiếc
3 | Thùng rác: 02 chiếc
4 | Móc treo đồ
5 | Máy tính đi kèm giá đỡ, đèn chiếu sáng: 01 bộ
6 | Pin, cục sạc pin: 02 bộ
7 | Phụ kiện: Ngăn chứa đồ, giá đỡ màn hình, giá đỡ bàn phím và chuột, hộp đựng pin, hộp đựng găng tay, giá để file A4, bàn phím.
8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật của xe đẩy:
Xe đẩy gồm có: 7 ngăn kéo, giấy ghi thông tin bệnh nhân ngoài ngăn kéo
Kích thước thân xe đẩy (Dài x Rộng x Cao): 750 x 475 x 1260mm
Kích thước đầy đủ: Dài 800 x rộng 540 x cao 1440mm
4 bánh xe chống tiếng ồn, 2 phanh
Bảng điều khiển có đèn led nút nguồn máy tính cảnh báo tình trạng pin
Tay cầm bằng nhựa ABS
Mặt bàn bằng nhựa đúc ABS.
Thông số kỹ thuật của máy tính:
Mặt trước có thanh đèn bổ sung ánh sáng khi đọc sách
Kích thước màn hình: ≥ 19 inch, độ phân giải 1280 x 1024
Có tối thiểu các cổng: USB, LAN
Bộ nhớ hệ thống: 4gb, 2 bộ nhớ đệm
Hệ điều hành: Hỗ trợ Windows 32bit, 64 bit
Hỗ trợ đĩa SSD lưu trữ 128G
Có wifi, 2 loa
Dung lượng pin máy tính: ≥5800 mah, đầu ra pin 10,8 V
Màn hình cảm ứng ánh sáng.
105 | Xe ô tô cứu thương Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Xe chính: 01 chiếc
2 | Điều hòa nhiệt độ: 01 bộ
3 | Cửa sổ điều khiển điện: 01 bộ
4 | Túi khí bảo vệ lái xe và người ngồi phía trước: 01 bộ
5 | Khóa cửa trung tâm: 01 bộ
6 | Điều khiển từ xa: 01 bộ
7 | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS + VSC + BA + HAC + ESS + TRC: 01 bộ
8 | Đồng hồ hiển thị tốc độ: 01 bộ
9 | Đồng hồ báo nhiệt độ máy: 01 bộ
10 | Đồng hồ báo mức nhiên liệu: 01 bộ
11 | AM/FM Radio, ổ đĩa CD, 2 loa: 01 bộ
12 | Tựa đầu phía trước: 02 chiếc
13 | Dây đai an toàn phía trước: 01 bộ
14 | Gương chiếu hậu bên ngoài: 01 bộ
15 | Gương chiếu hậu bên trong: 01 bộ
16 | Chắn nắng phía trước: 01 bộ
17 | Gạt mưa: 01 bộ
18 | Sấy kính phía trước: 01 bộ
19 | Rửa kính phía trước (bình chứa dung dịch và cơ cấu phun dung dịch): 01 bộ
20 | Lốp dự phòng: 01 chiếc
21 | Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo xe (gồm tuýp mở lốp và tay kích): 01 bộ
22 | Hộc để đồ: 01 bộ
23 | Ăng ten: 01 chiếc
24 | Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân chống lây nhiễm có cửa sổ trượt: 01 bộ
25 | Đèn tín hiệu cấp cứu loại tròn trên nóc xe: 01 bộ
26 | Âm ly: 01 bộ
27 | Còi hú và loa đặt cố định trên nóc xe: 01 bộ
28 | Cáng chính với đai an toàn có khóa và bánh xe tự động gập chân khi lên xuống: 01 bộ
29 | Cáng phụ: 01 bộ
30 | Ghế ngồi cho nhân viên y tế: 01 bộ
31 | Đèn trần trong khoang bệnh nhân: 01 bộ
32 | Móc treo truyền dịch: 01 bộ
33 | Chữ thập cấp cứu: 01 bộ
34 | Bình cứu hỏa: 01 bộ
35 | Bình Oxy: 01 bộ
36 | Vali cấp cứu: 01 bộ
37 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 5400 x 1800 x 2500 mm (±10%)
Trọng lượng toàn tải: ≥ 3200kg
Chiều dài cơ sở: ≥ 3110mm
Khoảng sáng gầm xe: ≥185mm
Bán kính vòng quay tối thiểu: ≥ 6m
Công suất cực đại: 111Kw/4800rpm
Mô men xoắn cực đại: 241Nm/ 3800rpm
Kiểu động cơ: 16-Van, DOHC, VVT-i, 4 xi lanh
Dung tích động cơ: ≥2,7L
Tỷ số nén của động cơ: 9,6
Dung tích bình nhiên liệu: ≥70L
Nhiên liệu tiêu thụ: Xăng không pha chì
Hộp số: ≥ 5 số sàn
Hệ thống phanh trước: Phanh đĩa
Hệ thống phanh sau: Tang trống
Hệ thống tay lái: Tay lái thuận, có trợ lực
Lốp xe: Lốp không săm
Bộ khởi động: Điện
Có hệ thống treo trước
Có hệ thống treo sau
106 | Bàn ghế nhà ăn inox Không phân nhóm | Bộ | 50
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bàn ăn dùng cho 6 người: 01 chiếc
2 | Ghế đôn: 06 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Bàn ăn
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (1500x750x750) mm (±5%)
Mặt bàn cắt, gấp bằng inox tấm, bo góc
Chân bàn bằng inox tròn
Có vị trí treo ghế
Ghế đôn
Khung ống inox phi 22mm
Mặt ghế bằng inox mặt trơn/sần
Ghế có thể xếp chồng
107 | Bàn ghế làm việc Không phân nhóm | Bộ | 60
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | - Bàn làm việc: 01 chiếc
2 | - Ghế làm việc: 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Bàn làm việc
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1400 x 600 x 750 mm (± 10%)
- Yếm gỗ chia 2 tấm liên kết bằng trụ inox
- Chân gỗ
- Làm từ gỗ công nghiệp phủ Melamine (MFC) cao cấp nhập khẩu chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước, dễ vệ sinh lau chùi.
- Chân có các miếng nhựa chịu lực.
Ghế làm việc (Ghế lưới)
- Ghế xoay lưới
- Ghế có khung tựa nhựa bọc lưới chiụ lực.
- Đệm ghế mút bọc vải lưới xốp
- Chân nhựa, tay nhựa
- Ghế xoay có bánh xe di chuyển, bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp.
108 | Bàn sửa chữa máy Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bàn inox: 01 chiếc
2
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1400 x 700 x 800 mm (±5%)
Mặt bàn và sàn phụ được cắt, gấp bằng inox tấm, bo góc
Mặt bàn được tạo hình bằng máy gấp thủy lực, có tăng cứ mặt bàn
Chân bàn sử dụng hộp inox 40x40mm, dày 1,2mm
Chân bàn bằng inox hộp 40x40mm, có tăng chỉnh chiều cao
109 | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí Không phân nhóm | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy hàn que và phụ kiện: 01 chiếc
2 | Đầu khẩu 6 cạnh: 8-24mm
3 | Đầu mở bugi: 01 cái
4 | Cần xiết tự động: 01 cái
5 | Thanh nối: 02 cái
6 | Bộ cờ lê 2 đầu miệng 5,5mm – 17mm
7 | Bộ cờ lê 2 đầu vòng: 08mm – 24mm
8 | Cờ lê 2 đầu vòng ngắn: 1012mm
9 | Cờ lê mở ống dầu 1012mm
10 | Mỏ lết: 01 cái
11 | Kiềm cắt: 01 cái
12 | Kiềm mỏ nhọn: 01 cái
13 | Kiềm tổ hợp: 01 cái
14 | Vít dẹp, vít nhọn: 08 cái
15 | Búa: 01 cái
16 | Bộ lục giác: 01 bộ
17 | Đục: 02 cái
18 | Thanh nạy: 01 cái
19 | Dao cạo: 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
1. Máy hàn que
Điện áp vào: 1pha 220V ±15%/ 50/60Hz
Công suất đầu ra: ≥9,0 KVA
Cường độ ra: 20 - ≥250 A
Điện áp ra: 50 - ≥70 V
Hiệu suất: ≥ 85%
Sử dụng que hàn: 2,4 - 4 mm
Sử dụng kìm hàn: 1,6 mm- 2,4 mm- 3,2 mm
Hiển thị dòng hàn: Kỹ thuật số
Chế độ bảo vệ tối thiểu: Quá nhiệt, quá tải, điện không ổn định
Chức năng hàn tối thiểu có: hàn que, và hàn khí Argon
110 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện Không phân nhóm | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Kìm cắt 165mm: 01 chiếc
2 | Kìm điện 185mm: 01 chiếc
3 | Kìm mỏ nhọn 200mm: 01 chiếc
4 | Kìm nhổ ốc 160mm: 01 chiếc
5 | Kìm tuốt dây: 01 chiếc
6 | Bút thử điện 125 -250V: 01 chiếc
7 | Tay cầm cách điện 120mm: 01 chiếc
8 | Thanh nối dài: 02 chiếc
9 | Vít pozidriv: 03 chiếc (0/1/2 x 100)
10 | Vít hoa thị: 07 chiếc (8/9/10/15/20/25/30 x 100)
11 | Vít dẹp: 06 chiếc (0,4 x 2,5 x 100 - 0,5 x 0,3 x 100 - 0,6 x 3,5 x 100 - 0,8 x 4,0 x 100 - 1,0 x 5,5 x 100 - 1,2 x 6,5 x 100)
12 | Vít bake: 03 chiếc (0/1/2 x 100)
Mỏ hàn điện
Hàn Xung: 75W/220VAC: 01 chiếc
Mỏ hàn điện: 60W/220 VAC: 01 chiếc
Bộ ép đầu ép cos thủy lực: 01 bộ
Lực ép: 16 tấn
Kích thước nén chết: 09 (có các cỡ: 50,70,95,120,150,185,240,300,400), kiểu hình lục giác
111 | Đồng hồ ampe kìm Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và phụ kiện: 01 bộ
2 | Túi đựng: 01 chiếc
3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Chế độ đo dòng AC: 03 chế độ (có các chế độ 40/400/1000A (auto-ranging) /±1,4%rdg±6dgt (50/60Hz) / ±1,6%rdg±6dgt (45- 65Hz)/
Chế độ đo áp AC: 04 chế độ (có các chế độ 4/40/400/600V (auto-ranging) /±1,8%rdg±7dgt (45-65Hz) / ±2,3%rdg±8dgt (65- 500Hz)
Chế độ đo áp DC: 05 chế độ (có các chế độ 400mV/4/40/400/600V (auto-ranging) /±1,0%rdg±3dgt
Chế độ đo điện trở: 06 chế độ (có các chế độ 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ (auto-ranging) /±2,0%rdg±4dgt (0-400kΩ)/ ±4,0%rdg±4dgt (4MΩ)/ ±8,0%rdg±4dgt (40MΩ)/
Đường kính trong kìm đo: 33mm
Nguồn sử dụng: pin 1,5 x 2 (R03/LR03 (AAA)
112 | Đồng hồ đo điện vạn năng hiện số Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và phụ kiện: 01 bộ
2 | Túi đựng: 01 chiếc
3 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt :01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Chế độ đo dòng AC: 06 chế độ (có các chế độ 600 / 6000µA /60 /440mA /6 /10A
Chế độ đo dòng DC: 06 chế độ (có các chế độ 600 /6000µA /60 /440mA /6 /10A)
Chế độ đo áp AC: 05 chế độ (có các chế độ 600mV /6 /60 /600 /1000V)
Chế độ đo áp DC: 05 chế độ (có các chế độ 600mV /6 /60 /600 /1000V)
Chế độ đo điện trở: 06 chế độ (có các chế độ 600Ω /6 /60 /600kΩ /6 /46MΩ)
Chế độ kiểm tra Diode: phạm vi 2V
Chế độ đo tụ: 06 chế độ (có các chế độ 10 /100nF /1 /10 /100 /1000µF)
113 | Ghế có giường nằm Không phân nhóm | Cái | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Ghế, đệm và bộ phụ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ
2 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt :01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
– Kích thước sản phẩm (cm): 65 x 60 x 40 (± 10%)
– Kích thước gấp (cm): 190 x 60 x 60 (± 10%)
– Kích thước thùng (cm): 120 x 65 x 20 (± 10%)
Có tối thiểu 6 bánh xe
Đệm có bề mặt da nhân tạo, độ dày ≥ 6 cm
Khung ghế: Khung thép sơn tĩnh điện, lan can hình vòm có nắp PU
Ghế được chia làm ba phần có thể trượt trên nhau khi kéo ra tạo thành giường nằm
114 | Ghế hội trường Không phân nhóm | Cái | 109
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Ghế cùng phụ kiện: 01 chiếc
2 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt :01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Kích Thước (Dài x Rộng x Cao): 450 (± 5%) x 520 (± 5%) x 1050 (± 5%) mm
- Chất liệu: toàn bộ ghế bằng gỗ tự nhiên Tần bì hoặc Acacia
- Ghế có 4 chân
- Tựa có 1 nan bản rộng
115 | Bàn hội trường Không phân nhóm | Cái | 37
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Bàn hội trường + bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 Bộ
2 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt:01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Kích Thước (Dài x Rộng x Cao): 2000 (± 5%) x 500 (± 5%) x 750 (± 5%) mm
- Chất liệu: Gỗ công nghiệp
- Bàn hội trường mầu ghi chì, mặt chữ nhật
- Yếm sát đất, có đợt
- Bàn có 3 chân, 2 ngăn
116 | Giá sách Không phân nhóm | Cái | 5
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Giá chính + phụ kiện tiêu chuẩn để lắp đặt: 01 Bộ
2 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt :01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Khoang sử dụng: 2 khoang, 2 mặt, 5 tầng (kể cả đợt đáy)
Kiểu hồi giá: kín
Đợt kiểu: di động, có thanh chắn giữa
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (2000 x 450 x 2.100) ± 5%mm
Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện hoặc inox
117 | Máy hút ẩm Không phân nhóm | Máy | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ
2 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt:01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Công suất hút ẩm: ≥ 30 lít /24 giờ
Có bảo vệ thiết bị nén
Môi chất: R410a/R22
Có hệ thống thoát nước liên tục
Không khí lưu hành ≥ 250 m3/h.
Bồn chứa nước thải công suất ≥ 6 lít
118 | Máy hủy tài liệu Không phân nhóm | Máy | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
2 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Độ rộng miệng hủy: ≥240/ 125 mm (CD).
- Kiểu hủy: Hủy vụn
- Kích cỡ hủy: ≤ 3 x 23 mm.
- Số lượng hủy: ≥ 20 tờ (70g/A4)/ ≥ 1CD/ ≥ 1 FD.
- Hủy kim bấm.
- Hủy thẻ - Hủy CD.
- Độ ồn: ≤ 60db.
- Thùng chứa: ≥ 30 lít
- Báo đầy thùng chứa.
- Tự động đóng/mở.
- Trả ngược giấy.
- Tốc độ hủy: ≥ 3,5 m/ phút.
- Tự động dừng và trả ngược khi kẹt giấy.
119 | Máy vi tính xách tay Không phân nhóm | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính + bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
2 | Bút cảm ứng
3 | Adapter Type-C + Dây nguồn: 01 bộ
4 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
CPU: i7 thế hệ 12 trở lên
RAM: ≥ 16 GB
Ổ cứng: ≥ 512GB SSD
Màn hình: ≥13 inchs, Full HD, ≥400 nits, 100% sRGB
Có card màn hình
Có tối thiểu các cổng kết nối: 2 x Thunderbolt, Type-C, USB
Có màn hình cảm ứng, Có đèn bàn phím
Hệ điều hành: Windows 11 bản quyền hoặc cao hơn
Vỏ kim loại nguyên khối
120 | Máy chiếu hội trường Không phân nhóm | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
2 | Túi bảo vệ thân máy: 01 chiếc
3 | Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu: 01 bộ
4 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Độ sáng: ≥ 4000 Lumens
Độ tương phản: ≥4000:1
Độ phân giải thực: ≥ Full HD
Tuổi thọ bóng đèn: ≥4000 giờ.
Kích thước chiếu: từ ≤50 đến ≥ 150 inchs
Cổng tín hiệu vào tối thiểu: HDMI, DVI-D, VGA, Audio
Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
Có thể kết nối các thiết bị qua Wireless
Chức năng điều khiển chuột từ xa
121 | Máy chiếu phòng họp Không phân nhóm | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
2 | Túi bảo vệ thân máy: 01 chiếc
3 | Phần mềm quản lý và điều khiển máy chiếu: 01 bộ
4 | Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Cường độ sáng: ≥ 4000 Lumens
Độ phân giải: ≥ 1024 x 768
Độ tương phản: ≥2000:1
Kích thước chiếu : từ ≤50 đến ≥150 inchs
Tín hiệu vào tối thiểu : HDMI, S-video, Audio, Composite video
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 5000 giờ
Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào
Chức năng tự động chỉnh vuông hình ảnh
Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN
Có thể kết nối các thiết bị qua Wireless
Có loa gắn trong
122 | Tủ đựng tài liệu Không phân nhóm | Cái | 24
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ chính và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 Bộ
2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích Thước (Dài x Rộng x Cao): 1360 x 450 x 1830 mm (±5%)
Tủ thiết kế 3 khoang cánh kính kế hợp 3 khoang cánh mở bên dưới
- Bên trong mỗi khoang cánh kính có ≥ 2 đợt di động
Chất liệu sắt sơn tĩnh điện
- 3 khoang trên là 3 khoang cánh kính, mỗi khoang có ≥2 đợt di động
- 3 khoang dưới cánh sắt, trong không có đợt di động
123 | Tủ lạnh lưu giữ thực phẩm Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh : 01 bộ
2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Tủ lạnh công nghệ inverter
Có công nghệ kháng khuẩn
Có tính năng xả tuyết
Dung tích thực: ≥ 500 Lít
Số ngăn, số cửa: ≥ 2
Loại gas: R600a
124 | Xe nâng hàng Không phân nhóm | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Máy chính và bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh : 01 bộ
2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Tải trọng nâng: ≥ 2500 kg
Chiều cao nâng thấp nhất: ≤ 90 mm
Chiều cao nâng cao nhất: ≥ 200mm
Kích thước càng nâng (rộng x dài) 685 x 1220mm (±10%)
Sử dụng bánh xe cao su lõi thép chịu lực cao
125 | Tủ lạnh bảo quản thuốc Không phân nhóm | Cái | 5
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1 | Tủ chính và phụ kiện: 01 chiếc.
2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Dung tích thực: ≥ 290 Lít
Khả năng duy trì độ lạnh: từ ≤ 0 đến 10 ± 2 độ C
Sử dụng công nghệ cánh kính phản xạ nhiệt tăng khả năng giữ nhiệt
Trang bị đèn LED ở thân và nóc tủ